Procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario della fornitura filtri per la determinazione del particolato PM10 e PM2.5 tramite campionatori gravimetrici del “sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria. Anno 2013. CIG 4793289B34

ALLEGATO 1/A AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SCHEDA TECNICA

FORNITURA DEI FILTRI IN FIBRA DI QUARZO NECESSARI PER IL CAMPIONAMENTO E LA MISURA GRAVIMETRICA DEL PARTICOLATO ATMOSFERICO PM10 E PM2.5, NONCHÉ PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ANALITI IN ESSO CONTENUTI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Filtri in fibra di QUARZO con diametro di mm 47 da utilizzare per la determinazione quantitativa del particolato atmosferico PM10 e PM2.5 nonché di alcuni costituenti del particolato che dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- rispettare i criteri e le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico:

- D.Lgs n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”

- essere utilizzabili per il campionamento / misura del particolato atmosferico PM10 e PM2.5 e relativa determinazione quantitativa dei seguenti elementi o composti:

  - Arsenico

  - Cadmio

  - Nichel

  - Piombo

  - Benzo[a]pirene e altri Idrocarburi policiclici aromatici;

- avere una efficienza di separazione almeno del 99.5% con particelle del diametro aerodinamico di 0.3 m [secondo quanto previsto dalla EN 12341:1998 (UNI EN12341:2001), EN 14902:2005, EN 14907:2005 (EN 14907:2005 precisa che il produttore del filtro deve determinare l’efficienza di separazione in accordo con metodo EN 13274-7 o EN 1822-1)];

- essere privi di legante;

- avere una bassa igroscopicità e quindi mantenere la costanza di peso;

- essere forniti in un unico lotto di produzione

- avere caratteristiche di robustezza e resistenza tali da non determinare perdita di fibre durante le operazioni di manipolazione precedenti e susseguenti il campionamento;

- avere elevata inerzia chimica ovvero non devono reagire con gas acidi (NOX e SOX);

- essere stati sottoposti ad elevata temperatura al fine di ridurre il contenuto di eventuali impurezze di natura organica;

- avere elevata purezza ovvero contenere tracce ridottissime di metalli. In particolare per gli elementi Arsenico, Cadmio, Nichel, e Piombo (attualmente i soli parametri normati dal D.Lgs n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”) dovranno avere, per ogni singolo esemplare di filtro, un contenuto massimo certificato, misurato con il metodo UNI EN 14902:2005 “Metodo normalizzato per la misurazione di Pb, Cd, As e Ni nella frazione PM10 del particolato in sospensione”, pari a:

- As – minore o uguale a 0.1   µg/filtro

- Cd – minore o uguale a 0.01 µg/filtro

- Ni – minore o uguale a 0.3  µg/filtro

- Pb – minore o uguale a 0.1  µg/filtro

La variabilità di peso dei filtri di differenti produttori non consente di indicare diversamente le concentrazioni massime ammissibili (solitamente nelle schede tecniche dei filtri il contenuto dei metalli è espresso in µg/g o mg/kg o ppm).

- devono disporre di una dichiarazione di rispondenza analitica e di contenuto dei microinquinanti sopracitati.

Se la dichiarazione riporta il contenuto dei contaminanti del filtro (As, Cd, Ni e Pb) espressi in µg/g o ppm o mg/kg, affinché questi dati possano essere debitamente valutati, la dichiarazione dovrà essere integrata con:

- il valore medio di peso di un singolo filtro;

- il contenuto dei contaminanti del filtro espressi in g/filtro (calcolati dai valori riportati nella dichiarazione/scheda tecnica e dal valore medio di peso di un singolo filtro)

In entrambi i casi la ditta partecipante deve fornire anche il valore medio di peso di un singolo filtro.

Al fine di comprovare la sussistenza delle caratteristiche minime richieste dall’Agenzia la ditta partecipante dovrà allegare all’offerta tecnica la scheda tecnica del prodotto e l’eventuale ulteriore documentazione necessaria.