## Allegato 5

Modello di offerta tecnica

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1) Cognome e nome, per esteso e leggibile;

2) Titolarità a rappresentare l’Impresa (titolare, legale rappresentante, procuratore etc…);

3) Denominazione/Ragione Sociale completa dell’Impresa.

##### All’Agenzia Regionale per la

Protezione Ambientale del Piemonte

Via Pio VII 9

10135 TORINO

OGGETTO: procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs.50/2016, finalizzata all’aggiudicazione della fornitura a noleggio di strumentazione scientifica per la durata di 60 mesi: n. 2 spettrometri di massa triplo quadrupolo interfacciati cadauno con n. 1 cromatografo liquido (UHPLC) CIG 9381706CB2

- Il sottoscritto (1)

..........................…...........................................................................................................

nato a ............................................................................................................................................

il ..............................................................……………………………………………………………..

in qualità di (2)

…………..................................................................................…………………………………………

e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3)

........................................................................…...........…......…………………………………………

con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………

via....................………………………………………………...........................n°....…………………….tel. ………………………………………………...............................................................................

fax ………….............…......….........................................

(in caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti da costituire riportare le indicazioni di cui sopra per tutti i componenti)

si impegna ad assumere la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche di  cui alla all’offerta tecnica presentata, che di seguito si riassumono.

fornitura ed installazione a noleggio per la durata di 60 mesi di n. 2 spettrometri di massa triplo quadrupolo interfacciati cadauno con n. 1 cromatografo liquido (UHPLC) CIG 9381706CB2

Destinazione: Laboratorio di Grugliasco

a). sistema cromatografico UHPLC: caratteristiche e prestazioni (punti da 1 a 17)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Autocampionatore: caratteristiche e prestazioni (punti da 1 a 10)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Spettrometro di massa triplo quadrupolo caratteristiche e prestazioni (punti da 1 a 18)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) Software di gestione dedicato completo di PC, 2 monitor HD da almeno 21“ e 27’’, masterizzatore DVD caratteristiche e prestazioni (punti da 1 a 12)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) Generatore di azoto stand-alone con idoneo compressore oil free dimensionato per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura caratteristiche e prestazioni (punti da 1 a 2)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f). Gruppo di continuità/stabilizzatore di tensione adeguato all’intero sistema HPLCMS/MS caratteristiche e prestazioni (punti da 1 a 2)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ARPA  E SUPPORTO NELLA MESSA A PUNTO DI NUOVE APPLICAZIONI

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 8 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MANUTENZIONE FULL RISK

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 9 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 4 “Criterio di aggiudicazione” del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

|  |  |  |  |  | PUNTEGGIO MASSIMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Offerta tecnica |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Offerta economica |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° |  | MODULO STRUMENTALE / OGGETTO | OGGETTO/ CRITERI DI VALUTAZIONE |  |  |  | Punteggio massimo | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE |  |  |  | PUNTI D |  |  | PUNTI Q | PUNTI T | Offerta presentata |  |
| 1 |  | Cromatografo liquido ad alte prestazioni (UHPLC | Contropressione di esercizio requisito minimo non inferiore a 1000 bar con flusso ≤ 1 ml/min |  |  | 5 |  | Sarà premiata l’offerta che presenterà una contropressione più elevata |  |  |  |  |  | Per punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |  |  |
| 2 |  | Cromatografo liquido ad alte prestazioni (UHPLC) | Volume morto della pompa requisito minimo non superiore a 150 μl |  |  | 5 |  | Sarà premiata l’offerta che presenterà un valore di volume morto minore |  |  |  |  |  | Per l’attribuzione del punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |  |  |

| 3 | Cromatografo liquido ad alte prestazioni (UHPLC) | Possibilità di switch automatico fra 2 colonne gestito da software (Opzione aggiuntiva) | 4 |  | 3.1 | SI | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3.2 | NO | 0 |  |
| 4 | Autocampionatore | Volume massimo di iniezione requisito minimo non inferiore a 500 µL | 5 | Sarà premiata l’offerta che presenterà un valore di volume massimo di iniezione maggiore |  | Per l’attribuzione del punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |
| 5 | Spettrometro di massa ad alta risoluzione | Velocità di scansione requisito minimo 10.000 Da/sec | 5 | Sarà premiata l’offerta che presenterà una velocità superiore |  | Per l’attribuzione del punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |
| 6 | Prestazioni strumento * | Limite di rilevabilità (LDL - concentrazione rilevabile con S/N >10) Per iniezione diretta di massimo 100 µL di soluzione acquosa delle molecole in tabella 1 requisito minimo | 18 totali (somma dei punteggi per le singole molecole come da tabella 1) | Sarà premiata l’offerta che presenterà LOQ inferiore |  | Per l’attribuzione del punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |

| 7 | Prestazioni strumento * | CV% calcolato come 100 x dev std/media della concentrazione di 6 prove con iniezione diretta di massimo 100 µL di soluzione acquosa Valutazione in dettaglio della precisione per le molecole indicate in concentrazione pari ai valori riportati: - PFOA = 10 ng/L - PFOS = 0.1 ng/L - PFBA = 10 ng/L - PFBS = 10 ng/L - PFHxA = 10 ng/L - PFPeA = 10 ng/L Requisito minimo per ciascuna sostanza CV%≤10 % La concentrazione calcolata da curva di taratura deve avere recupero medio compreso tra 80% e 120% | 18 | Sarà premiata l’offerta che presenterà CV% inferiore ** |  | Per l’attribuzione del punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo il risultato sarà calcolato dalla media dei valori dichiarati per le singole sostanze |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Estensione garanzia full risk | Estensione della garanzia full risk oltre i 24 mesi previsti (Opzione aggiuntiva) | 10 |  | 8.1 | Estensione di 12 mesi (totale 36 mesi) |  | 5 |
|  |  |  |  |  | 8.2 | Estensione di 24 mesi (totale 48 mesi) |  | 10 |

*) Ogni concorrente sarà tenuto a presentare tutta la documentazione comprovante le prestazioni dichiarate quali cromatogrammi, curve di taratura, report strumentali. Inoltre quanto dichiarato sarà oggetto di verifica durante la verifica di conformità. Tali prestazioni dovranno essere riprodotte in fase di collaudo e il materiale necessario (standard certificato e colonna cromatografica) sarà a carico della ditta aggiudicataria.

**) Tali prestazioni dovranno essere riprodotte in fase di collaudo con uno scostamento non superiore al 10% rispetto a quanto dichiarato in fase di presentazione dell’offerta.

Tabella 1 singole sostanze per criterio 6

| Sostanza/requisito minimo LOQ | PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE | Dettaglio criterio |
| --- | --- | --- |
| Acido perfluoroottanoico (PFOA) < 10 ng/L | 4 | 6.1 |
| Acido perfluoroottansolfonico (PFOS) < 0.1 ng/L | 6 | 6.2 |
| Acido perfluorobutanoico (PFBA) < 10 ng/L | 2 | 6.3 |
| Acido perfluorobutansolfonico (PFBS) < 10 ng/L | 2 | 6.4 |
| Acido perfluoroesanoico (PFHxA) < 10 ng/L | 2 | 6.5 |
| Acido perfluoropentanoico (PFPeA) < 10 ng/L | 2 | 6.6 |

Firma del/i legale/i rappresentante