## Allegato 5B

Modello di scheda tecnica da presentarsi da parte di raggruppamento di concorrenti.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1) Cognome e nome, per esteso e leggibile;

2) Titolarità a rappresentare l’Impresa (titolare, legale rappresentante, procuratore etc…);

3) Denominazione/Ragione Sociale completa dell’Impresa.

All’Agenzia Regionale per la

Protezione Ambientale del Piemonte

Via Pio VII 9

10135 TORINO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A N.6 LOTTI DI STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE.

- Il sottoscritto (1)

..........................…...........................................................................................................

nato a ............................................................................................................................................

il ..............................................................……………………………………………………………..

in qualità di (2)

…………..................................................................................…………………………………………

e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3)

........................................................................…...........…......…………………………………………

con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………

via....................………………………………………………...........................n°....…………………….

tel. ……………………………………………….....................................................................................

fax ………….............…......….........................................

- Il sottoscritto (1)

..........................…...........................................................................................................

nato a ............................................................................................................................................

il ..............................................................……………………………………………………………..

in qualità di (2)

…………..................................................................................…………………………………………

e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3)

........................................................................…...........…......…………………………………………

con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………

via....................………………………………………………...........................n°....…………………….

tel. ……………………………………………….....................................................................................

fax ………….............…......….........................................

- Il sottoscritto (1)

..........................…...........................................................................................................

nato a ............................................................................................................................................

il ..............................................................……………………………………………………………..

in qualità di (2)

…………..................................................................................…………………………………………

e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3)

........................................................................…...........…......…………………………………………

con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………

via....................………………………………………………...........................n°....…………………….

tel. ……………………………………………….....................................................................................

fax ………….............…......….........................................

- Il sottoscritto (1)

..........................…...........................................................................................................

nato a ............................................................................................................................................

il ..............................................................……………………………………………………………..

in qualità di (2)

…………..................................................................................…………………………………………

e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3)

........................................................................…...........…......…………………………………………

con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………

via....................………………………………………………...........................n°....…………………….

tel. ……………………………………………….....................................................................................

fax ………….............…......….........................................

si impegna ad assumere la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente appalto per ogni singolo lotto per il quale si presenta offerta, nel rispetto delle specifiche tecniche di  cui alla all’offerta tecnica presentata, che di seguito si riassumono.

LOTTO 1 -   CIG: 73290478E8

n. 1 (uno) ICP MS (Spettrometro di massa a quadrupolo con sorgente di ioni al plasma accoppiato induttivamente)

1. ICP-MS da banco: (punti da 1.1 a 1.17)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Prestazioni strumentali (punti da 2.1 a 2.6)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Hardware e Software per il controllo e gestione dell’ICP/MS (punti da 3.1 a 3.14)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Apparecchiature ausiliarie (punti da 4.1 a 4.2)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 “Criterio di aggiudicazione” del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

| N° | MODULO STRUMENTALE / OGGETTO | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE |  |  | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE |  | PUNTI D MAX |  | PUNTI Q MAX |  | PUNTI T MAX |  | OFFERTA PRESENTATA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | analizzatore ICP MS | autocampionatore dotato di bar-code reader per etichette campioni opzione aggiuntiva | 5** | 1.1 |  | Assenza bar-code reader |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 |  | presenza bar-code reader |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 2 | analizzatore ICP MS | sistema per eliminazione delle scariche secondarie con sistema elettronico di compensazione opzione aggiuntiva | 6** | 2.1 |  | Assenza sistema di eliminazione |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 2.2 |  | presenza sistema di eliminazione |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 3 | analizzatore ICP MS | Assenza lenti di estrazione opzione aggiuntiva: l’assenza di lenti è considerata caratteristica migliorativa in quanto riduce i tempi di manutenzione e minori costi di gestione | 5** | 3.1 |  | presenza lenti |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 3.2 |  | assenza lenti |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 4 | analizzatore ICP MS | Predisposizione per eventuale uso di più di 1 gas permanentemente collegato in cella caratteristica migliorativa che permette ottimizzazione metodi analitici in funzione della matrice | 6** | 4.1 |  | 1 gas: |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 4.2 |  | 2 gas |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 4.3 |  | 3 gas |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 5 | analizzatore ICP MS | Modalità di cut off della cella di reazione/ collisione opzione aggiuntiva | 4** | 5.1 |  | senza cut off |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 5.2 |  | con low mass cut off |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 5.3 |  | con high e low mass cut off: |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 6 | analizzatore ICP MS | Velocità di scansione quadrupolo analizzatore: Indicare la velocità di scansione in AMU/sec da Li (7) a U(238) per una lettura di 40 masse non contigue acquisendo 20 punti di lettura ogni massa | 4** | 6.1 |  | ≤ 10000 AMU/sec. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 6.2 |  | Tra 10000 e 15000 AMU/sec: |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 6.3 |  | >15.000 AMU/sec: |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 7 | analizzatore ICP MS | Range di massa | 2** | 7.1 |  | Range di massa più ristretto di 2÷260 AMU: |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 7.2 |  | Range di massa più ampio di 2÷260 AMU: |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 8 | analizzatore ICP MS | tempo di acquisizione (Dwell time) minimo no | 4** | 8.1 dwell time ≥ 200 µs |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.2 |  | dwell time compreso tra 50÷200 µs |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 8.3 |  | dwell time < 50 µs |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 9 | analizzatore ICP MS | Limite in % del rapporto ossido di cerio/cerio e doppie cariche sempre su cerio non superiore al 3% | 4** | 9.1 |  | rapporto > 2%: |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 9.2 |  | 1 < rapporto ≤ 2%: |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 9.3 |  | rapporto ≤ 1%: |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 10 | analizzatore ICP MS | diametro fori dei coni in nichel utilizzati per la dimostrazione delle prestazioni strumentali indicate di seguito opzione aggiuntiva | 4** | 10.1 |  | ≥ 0.8 mm |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 10.2 | < 0.8 mm |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Prestazioni Strumento Le prestazioni richieste devono essere ottenute con determinazioni eseguite unicamente con l’impiego di gas inerti e coni in Nichel | Produzione di uno spettro da massa 120 a 135 relativo alla determinazione dello Iodio in acqua minerale commerciale a livello 10 ppb. Il test è considerato positivo se il segnale dello Iodio ha rapporto S/N >10 | 5** | 11.1 |  | test negativo o non presentato : |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 11.2 |  | test positivo |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 12 | Prestazioni Strumento Le prestazioni richieste devono essere ottenute con determinazioni eseguite unicamente con l’impiego di gas inerti e coni in Nichel | Produzione di una curva di taratura su tre punti per lo iodio (determinato coe indicato sopra) compresa tra 10 e 100 ppb. | 5** | 12.1 |  | test negativo R2<0.999 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 12.2 |  | R2>0,999 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 13 | Prestazioni Strumento Le prestazioni richieste devono essere ottenute con determinazioni eseguite unicamente con l’impiego di gas inerti e coni in Nichel Determinazione di 1ppb di Arsenico in matrice costituita da HNO3 1%, Nd, Sm, Zr in concentrazione di 2 mg/L caduno: Il test è considerato positivo se concentrazione dell’arsenico letta sul campione addizionato è pari a valore atteso ± uno scostamento% ≤ a 10% o 20%. (Allegare la scansione di massa nell’intervallo 74-92 amu della sola matrice e della stessa additivata di 1 ppb di arsenico test comprovante l’effettiva risoluzione dell’interferenza senza l’uso di equazioni di correzione e senza alterazione della risoluzione) | 6** | 13.1 |  | concentrazione letta = valore atteso ±scostamento >20%: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13.2 | concentrazione letta = valore atteso tra ± 10% ±20%: |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13.3 | concentrazione letta = valore atteso ≤ 10%: |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 14 | Prestazioni Strumento Le prestazioni richieste devono essere ottenute con determinazioni eseguite unicamente con l’impiego di gas inerti e coni in Nichel | Soluzioni e metodi analitici per la determinazione dei metalli sotto indicati Per tutti i metalli indicate in tabella 1 indicare il limite di quantificazione (LOQ: calcolato come MDL secondo metodo EPA 200.8 1994, in µg/L) | 10* media dei punteggi per i singoli metalli Punto 2.4 del capitolato: Il limite di quantificazione calcolato come MDL secondo metodo EPA 200.8 1994 per ogni elemento indicato deve essere inferiore o uguale a quanto indicato. |  | 14.1 |  | Punteggio finale (media dei risultati per ogni metallo) per ciascun elemento: 10 punti al sistema migliore, ovvero che dichiara il LOQ inferiore; al sistema che ha LOQ pari al requisito minimo verranno assegnati 0 punti; agli altri strumenti il punteggio verrà assegnato applicando i coefficienti tra 0 e 1 a seconda della percentuale di soddisfacimento relativo del requisito |  |  |  | media dei punteggi per i singoli metalli |  |  |  |  |

Lotto1 - Tabella 1

| Elementi | Requisito minimo: Limiti quantificazione (LOQ) in acqua regia al 6% in µg/L | Prestazione migliorativa: Limiti quantificazione (LOQ) in acqua regia al 6% in µg/L |
| --- | --- | --- |
| As | 2,5 |  |
| Be | 2,5 |  |
| Cd | 0,25 |  |
| Cr | 2,5 |  |
| Hg | 0,25 |  |
| Ni | 2,5 |  |
| Pb | 2,5 |  |
| Sb | 1 |  |
| Se | 2,5 |  |
| Sn | 2,5 |  |
| Ti | 2,5 |  |
| Tl | 0,5 |  |

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CORSO DI ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI ARPA

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GARANZIA MANUTENZIONE FULL RISK

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LOTTO 2 -   CIG: 732906980F

N.1 (uno) Cromatografo ionico con auto campionatore

1. cromatografo: (punti da 1.1 a 1.4)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. autocampionatore: (punti da 2.1 a 2.5)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. rivelatore conduttimetrico: (punto 3.1)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. software di gestione dedicato completo di PC, monitor HD da almeno 21”, masterizzatore DVD e stampante laser: (punti da 4.1 a 4.12)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. prestazioni analitiche: (punti da 5.1 a 5.8)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 “Criterio di aggiudicazione” del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

| N° | MODULO STRUMENTALE / OGGETTO | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE |  | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX | OFFERTA PRESENTATA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cromatografo ionico – autocampionatore | autocampionatore dotato di bar-code reader per etichette campioni opzione aggiuntiva | 5** | 1.1 | Assenza bar-code reader |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 1.2 | presenza bar-code reader |  |  | 5 |  |
| 2 | Cromatografo ionico – autocampionatore | dispositivo automatico per diluizioni/preparazione dei campioni prima dell’iniezione opzione aggiuntiva | 5** | 2.1 | NO |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2.2 | SI |  |  | 5 |  |
| 3 | Prestazioni Strumento (Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante le prestazioni dichiarate quali cromatogrammi, curve di taratura, report strumentali. Inoltre quanto dichiarato sarà oggetto di verifica durante la verifica di conformità.) | Risoluzione in analisi cationi: lo strumento deve garantire con idonea colonna (volumi di iniezione compresi tra 25 e 50 microlitri) il fattore di risoluzione (R>1.0) tra Sodio e Ammonio anche con un rapporto di concentrazione 1000 a 1 per tutto l’intervallo di concentrazione indicato. Il test deve essere eseguito con la colonna proposta per la determinazione di tutti i cationi (magnesio, calcio, sodio, potassio), con volumi di iniezione compresi tra 25 e 50 microlitri. Requisito minimo: rapporto concentrazione Sodio:Ammonio 1000:1 o superiore | 10* | 3.1 | Punteggio finale: 10 punti al sistema migliore, ovvero che dichiara il rapporto massimo concentrazione Sodio:Ammonio per cui sia rispettato il criterio del fattore di risoluzione; al sistema che dichiara rapporto pari a requisito minimo verranno assegnati 0 punti; agli altri strumenti il punteggio verrà assegnato applicando i coefficienti tra 0 e 1 a seconda della percentuale di soddisfacimento relativo del requisito. |  | media dei punteggi |  |  |
| 4 | Prestazioni Strumento (Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante le prestazioni dichiarate quali cromatogrammi, curve di taratura, report strumentali. Inoltre quanto dichiarato sarà oggetto di verifica durante la verifica di conformità.) | analisi anioni Tempi analitici con idonea colonna (volumi di iniezione compresi tra 25 e 50 microlitri) lo strumento deve garantire l’analisi contemporanea di: fluoruri ioduri cloruri bromuri nitrati solfiti solfati e fosfati con le prestazioni previste da APAT IRSA-CNR MANUALE 29/2003 METODO 4020 per tutto l’intervallo di concentrazione indicato: 0.1 ÷100 mg/L cloruro, nitrato e solfato 0.05 ÷ 5 mg/L fluoruro 0.2 ÷ 20 mg/L fosfato 0.05 ÷ 5 mg/L nitrito 0.1 ÷ 10 mg/L bromuro, ioduro | 6** | 4.1 | Corsa analitica >40 minuti |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 4.2 | Corsa analitica tra 20 e 40 minuti |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | Corsa analitica < 20 |  |  | 6 |  |
| 5 | Prestazioni Strumento (Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante le prestazioni dichiarate quali cromatogrammi, curve di taratura, report strumentali. Inoltre quanto dichiarato sarà oggetto di verifica durante la verifica di conformità.) | analisi cationi Tempi analitici con idonea colonna (volumi di iniezione compresi tra 25 e 50 microlitri) lo strumento deve garantire l’analisi contemporanea di: Lo strumento deve garantire l’analisi contemporanea di: sodio ammonio potassio calcio e magnesio con le prestazioni previste da APAT IRSA-CNR MANUALE 29/2003 METODO 3030 per tutto l’intervallo di concentrazione indicato: 0,5 ÷ 100 mg/L calcio 0,2 ÷ 50 mg/L magnesio 0,1 ÷ 50 mg/L sodio e potassio 0,05 ÷ 5 mg/L ammonio | 6** | 5.1 | Corsa analitica > 20 minuti |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 5.2 | Corsa analitica tra 10 e 20 minuti |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 5.3 | Corsa analitica < 10 |  |  | 6 |  |
| 6 | Prodotti consumabili | analisi anioni Disponibilità di sistemi di generazione automatica degli eluenti Migliorativa | 4** | 6.1 | NO: |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 6.2 | SI |  |  | 4 |  |
| 7 | Prodotti consumabili | analisi cationi Disponibilità di sistemi di generazione automatica degli eluenti Migliorativa | 4** | 7.1 | NO |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 7.2 | SI |  |  | 4 |  |
| 8 | Prodotti consumabili | valutazione costo prodotti consumabili non riutilizzabili necessari per condurre circa 15000 analisi/anno (7500 anioni/7500 cationi compresi controlli e bianchi) di matrici acquose pulite con le prestazioni sopra indicate e/o offerte in quanto migliorative (risoluzione/tempo di analisi/riproducibilità, ecc…) si intende per consumabili ove necessario: colonne cromatografiche precolonne soppressore trappole generatore eluente o eluente concentrato vials e tappi se monouso e dedicati (esclusi tubi e altre parti idrauliche) Si richiede di indicare lista materiali, quantitativi e prezzi di fornitura annuale I prezzi indicati saranno vincolanti per assegnazioni dirette o come base d’asta per eventuali acquisti nei due anni successivi E’ possibile indicare frazioni di consumabili: (per esempio se necessario cambiare 3 colonne in due anni associare il costo di una colonna e mezza per un anno) | 10** | 8.1 | Costo > 12000 euro |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 8.2 | Costo tra 6000 e 12000 euro |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 8.3 | Costo < 6000 euro |  |  | 10 |  |
| 9 | Prodotti consumabili | Predisposizione dell’autocampionatore ad utilizzare vials e tappi non dedicati e riutilizzabili dopo lavaggio senza perdita di efficienza rispetto alle prestazioni richieste. Si richiede di indicare lista e tipologia di materiali e descrivere le modalità d’uso e, se necessario di lavaggio/rigenerazione richieste | 5** | 9.1 | Presenza predisposizione |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 9.2 | Assenza predisposizione |  |  | 0 |  |

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CORSO DI ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI ARPA

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GARANZIA MANUTENZIONE FULL RISK

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA

________________________________________

LOTTO 3 -   CIG: 73290879EA

N.1 Sistema GC/MS spettrometro di massa magnetico ad alta risoluzione

1. gascromatografo: (punti da 1.1 a 1.8)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. autocampionatore (punti da 2.1 a 2.8)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. spettrometro di massa: (punti da 3.1 a 3.11)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. software di gestione dedicato completo di PC, monitor HD da almeno 23”, masterizzatore DVD e stampante laser: (punti da 4.1 a 4.19)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Kit di installazione ed accessori (punto da 5.1 a 5.4)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. sistemi ausiliari (punto 6.1)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 “Criterio di aggiudicazione” del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

| N° | MODULO STRUMENTALE / OGGETTO | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE |  | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX | Offerta presentata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gascromatografo | Limite alto del range di temperatura del forno requisito minimo ≥ 400°C | 3* | 1.1 | Punteggio finale: 3 punti al sistema migliore, ovvero che dichiara la temperatura massima più elevata; al sistema che dichiara temperatura massima pari al requisito minimo verranno assegnati 0 punti; agli altri strumenti il punteggio verrà assegnato applicando i coefficienti tra 0 e 1 a seconda della percentuale di soddisfacimento relativo del requisito. |  | media dei punteggi |  |  |
| 2 | Gascromatografo | Numero di rampe e plateau selezionabili: almeno 10 requisito minimo ≥10 | 3* | 2.1 Punteggio finale: 3 punti al sistema migliore, ovvero che dichiara il numero massimo di rampe e plateau; al sistema che dichiara numero di rampe e plateau pari al requisito minimo verranno assegnati 0 punti; agli altri strumenti il punteggio verrà assegnato applicando i coefficienti tra 0 e 1 a seconda della percentuale di soddisfacimento relativo del requisito |  | media dei punteggi |  |  |  |
| 3 | Gascromatografo | Velocità di riscaldamento del forno almeno 100°C/min requisito minimo ≥ 100°C/min | 3* | 3.1 | Punteggio finale: 3 punti al sistema migliore, ovvero che dichiara la velocità di riscaldamento più elevata; al sistema che dichiara velocità pari al requisito minimo verranno assegnati 0 punti; agli altri strumenti il punteggio verrà assegnato applicando i coefficienti tra 0 e 1 a seconda della percentuale di soddisfacimento relativo del requisito |  | media dei punteggi |  |  |
| 4 | Gascromatografo | Tempo di raffreddamento: da 450 °C a 50 °C in non più di 4 min senza uso di gas criogenici requisito minimo da 450 °C a 50 °C in non più di 4 min | 3* | 4.1 | Punteggio finale: 3 punti al sistema migliore, ovvero che dichiara la velocità di raffreddamento più elevata; al sistema che dichiara velocità pari al requisito minimo verranno assegnati 0 punti; agli altri strumenti il punteggio verrà assegnato applicando i coefficienti tra 0 e 1 a seconda della percentuale di soddisfacimento relativo del requisito |  | media dei punteggi |  |  |
| 5 | Gascromatografo | Dispositivo, automatico e gestibile via software, che agendo tra un'analisi e l'altra permette, senza rimuovere la colonna, l'eliminazione degli interferenti di matrice e dei composti altobollenti in tutta la lunghezza della colonna | 5** | 5.1 | Assenza dispositivo: |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 5.2 | dispositivo che si può posizionare solo ad inizio colonna: |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 5.3 | dispositivo che si può posizionare a inizio, metà e fine colonna |  |  | 5 |  |
| 6 | Autocampionatore | bar-code reader per etichette campioni opzione aggiuntiva | 3** | 6.1 | Assenza bar-code reader |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 6.2 | presenza bar-code reader |  |  | 3 |  |
| 7 | Autocampionatore | Sistema di termostatazione Peltier per vials | 6** | 7.1 | 0-25 °C |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 7.2 | 0-30°C: |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 7.3 | 0-40°C |  |  | 6 |  |
| 8 | Spettrometro di massa | Range di massa requisito minimo da 2 a 6000 Dalton | 5* | 8.1 | Punteggio finale: 5 punti al sistema migliore, ovvero che dichiara il range più ampio; al sistema che dichiara un range pari al requisito minimo verranno assegnati 0 punti; agli altri strumenti il punteggio verrà assegnato applicando i coefficienti tra 0 e 1 a seconda della percentuale di soddisfacimento relativo del requisito |  | media dei punteggi |  |  |
| 9 | Spettrometro di massa | Velocità di scansione requisito minimo da 0,1 a 10.000 secondi per decade | 7* | 9.1 | Punteggio finale: 7 punti al sistema migliore, ovvero che dichiara la velocità di scansione più elevata; al sistema che dichiara la velocità di scansione pari al requisito minimo verranno assegnati 0 punti; agli altri strumenti il punteggio verrà assegnato applicando i coefficienti tra 0 e 1 a seconda della percentuale di soddisfacimento relativo del requisito |  | media dei punteggi |  |  |
| 10 | Spettrometro di massa | Sensibilità : 20 fg di 2,3,7,8 – 12C TCDD iniettati in colonna capillare 5% difenilsilossano requisito minimo S/N (4 σ) > 200:1 per lo ione più abbondante a massa 321,8930 con risoluzione 10000 | 6* | 10.1 | Punteggio finale: 6 punti al sistema migliore, ovvero che dichiara il rapporto S/N più elevato; al sistema che dichiara rapporto S/N pari al requisito minimo verranno assegnati 0 punti; agli altri strumenti il punteggio verrà assegnato applicando i coefficienti tra 0 e 1 a seconda della percentuale di soddisfacimento relativo del requisito |  | media dei punteggi |  |  |
| 11 | Spettrometro di massa | Riscaldamento sorgente ionica indipendente ad alta efficienza e impostabile almeno fino a 320°C requisito minimo ≥ 320°C | 4* | 11.1 | Punteggio finale: 4 punti al sistema migliore, ovvero che dichiara la temperatura più elevata; al sistema che dichiara una temperatura pari al requisito minimo verranno assegnati 0 punti; agli altri strumenti il punteggio verrà assegnato applicando i coefficienti tra 0 e 1 a seconda della percentuale di soddisfacimento relativo del requisito |  | media dei punteggi |  |  |
| 12 | Spettrometro di massa | Linearità di risposta requisito minimo almeno 5 ordini di grandezza (5 fg - 0,5 ng) | 10* | 12.1 | Punteggio finale: 10 punti al sistema migliore, ovvero che dichiara intervallo di linearità maggiore; al sistema che dichiara un intervallo pari al requisito minimo verranno assegnati 0 punti; agli altri strumenti il punteggio verrà assegnato applicando i coefficienti tra 0 e 1 a seconda della percentuale di soddisfacimento relativo del requisito |  | media dei punteggi |  |  |
| 13 | Spettrometro di massa | Ion volume per EI completo di filamento | 5** | 13.1 | Assenza |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 13.2 | Presenza |  |  | 5 |  |
| 14 | Dotazione strumentale | Gruppo di continuità requisito minimo ≥15 min tempo di alimentazione in assenza di corrente elettrica | 7* | 14.1 | Punteggio finale: 7 punti al sistema migliore, ovvero che dichiara tempo di alimentazione maggiore; al sistema che dichiara un tempo pari al requisito minimo verranno assegnati 0 punti; agli altri strumenti il punteggio verrà assegnato applicando i coefficienti tra 0 e 1 a seconda della percentuale di soddisfacimento relativo del requisito |  | media dei punteggi |  |  |

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CORSO DI ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI ARPA

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GARANZIA MANUTENZIONE FULL RISK

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LOTTO 4 -   CIG: 73290993D3

N.1 Strumento automatico per la determinazione del parametro DOC

1. autocampionatore: (punti da 1.1 a 1.4)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. strumento per la determinazione del DOC: (punti da 2.1 a 2.4)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.prestazioni analitiche: (punti da 3.1 a 3.4)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. software e stazione di lavoro per il controllo di tutte le funzionalità dello strumento costituito da personal computer quale quello descritto e/o sistemi alternativi: (punti da 4.1 a 4.12)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 “Criterio di aggiudicazione” del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

| N° |  | MODULO STRUMENTALE / OGGETTO |  |  | CRITERI DI VALUTAZIONE |  |  | PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE |  |  |  | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE |  | PUNTI D MAX |  | PUNTI Q MAX |  | PUNTI T MAX |  | Offerta presentata |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Sistema di determinazione DOC |  |  |  | autocampionatore dotato di bar-code reader per etichette campioni opzione aggiuntiva |  | 5** |  | 1.1 |  | Assenza bar-code reader |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  | presenza bar-code reader |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Sistema di determinazione DOC |  | autocampionatore Numero posizioni per campioni e standard Requisito minimo ≥55 |  |  | 5** |  | 2.1 |  | Punteggio finale: 5 punti al sistema migliore, ovvero che dichiara numero di posizioni maggiore; al sistema che dichiara un numero pari al requisito minimo verranno assegnati 0 punti; agli altri strumenti il punteggio verrà assegnato applicando i coefficienti tra 0 e 1 a seconda della percentuale di soddisfacimento relativo del requisito |  |  |  | media dei punteggi |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Sistema di determinazione DOC |  | Predisposizione per la determinazione anche del TOC |  |  | 5** |  | 3.1 |  | Sistema non predisposto |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2 |  | Sistema predisposto |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Sistema di determinazione DOC |  | Stazione di lavoro |  |  | 15** |  | 4.1 |  | Sistema alternativo |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2 |  | Personal computer |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Sistema di determinazione DOC |  | Possibilità di utilizzare Provette in plastica standard da 50ml (tipo Falcon) nell’autocampionatore |  |  | 10** |  | 5.1 |  | Sistema non predisposto |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2 |  | Sistema predisposto |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Prestazioni Strumento |  |  | Sensibilità: limite di quantificazione 4*MDL (MDL=valore statistico al 99% di probabilità estrapolato da repliche di matrici addizionate con basse concentrazioni - APHA– 5310A) Requisito minimo ≤ 0.1mg/L |  | 10** |  | 6.1 |  | Punteggio finale: 10 punti al sistema migliore, ovvero che dichiara limite di quantificazione inferiore; al sistema che dichiara un limite di quantificazione pari al requisito minimo verranno assegnati 0 punti; agli altri strumenti il punteggio verrà assegnato applicando i coefficienti tra 0 e 1 a seconda della percentuale di soddisfacimento relativo del requisito |  |  |  | media dei punteggi |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Prestazioni Strumento |  |  | Precisione: coefficiente di variazione (CV%percentuale per sei repliche su campione di acqua addizionato a 1.0 – 10.0 e 100mg/L Requisito minimo ≤ 14% |  | 10** |  | 7.1 |  | Punteggio finale (media del punteggio per i tre set di repliche): per ciascun livello: 10 punti al sistema migliore, ovvero che CV% inferiore; al sistema che dichiara un CV% pari al requisito minimo verranno assegnati 0 punti; agli altri strumenti il punteggio verrà assegnato applicando i coefficienti tra 0 e 1 a seconda della percentuale di soddisfacimento relativo del requisito |  |  |  | media dei punteggi |  |  |  |  |  |

| 8 | Prestazioni Strumento | Recupero scostamento percentuale (BIAS%) per sei repliche su campione di acqua addizionato a a 1.0 – 10.0 e 100mg/L Requisito minimo ≤ 15% | 10** | 8.1 | Punteggio finale (media del punteggio per i tre set di repliche): per ciascun livello: 10 punti al sistema migliore, ovvero che BIAS% inferiore; al sistema che dichiara un BIAS% pari al requisito minimo verranno assegnati 0 punti; agli altri strumenti il punteggio verrà assegnato applicando i coefficienti tra 0 e 1 a seconda della percentuale di soddisfacimento relativo del requisito |  | media dei punteggi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CORSO DI ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI ARPA

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GARANZIA MANUTENZIONE FULL RISK

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LOTTO 5 -   CIG: 7329109C11

N.3 campionatori aria sequenziali

1. campionatore: (punti da 1.1 a 1.10)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. hardware e software: (punti da 2.1 a 2.3)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 “Criterio di aggiudicazione” del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

| N° | MODULO STRUMENTALE / OGGETTO | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE |  | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX | Offerta presentata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Campionatore di particolato atmosferico (PTS) sequenziale | Campionatore (pompa) per il prelievo di particolato atmosferico con cambiamento automatico del campione Flusso massimo di aspirazione Fmax (l/min.) | 40 | 1.1 | Fmax=70 |  |  | 30 |  |
|  |  |  |  | 1.2 | 70<Fmax<=8 |  |  | 35 |  |
|  |  |  |  | 1.3 | Fmax > 80 |  |  | 40 |  |
| 2 | Campionatore di particolato atmosferico (PTS) sequenziale | Campionatore (pompa) per il prelievo di particolato atmosferico con cambiamento automatico del campione Numero portafiltri | 30 | 2.1 | Numero 8 portafiltri |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 2.2 | Numero 9 o 10 portafiltri |  |  | 25 |  |
|  |  |  |  | 2.3 | > 10 |  |  | 30 |  |

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CORSO DI ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI ARPA

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GARANZIA MANUTENZIONE FULL RISK

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LOTTO 6-   CIG:

N. 1 (uno) MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE (SEM) E MICROANALISI EDS

microscopio elettronico a scansione (SEM)

(punti da A a P)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Microanalisi EDS

(punti da A a F)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 “Criterio di aggiudicazione” del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

| N° | MODULO STRUMENTALE / OGGETTO |  | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE |  | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX | Offerta presentata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | microscopio elettronico a scansione (SEM), dotato di microanalisi EDS. | Possibilità di cambiare la sorgente di ESABORURO DI LANTANIO con un filamento di TUNGSTENO (punto a) scheda tecnica) | 5 | 1.1 | in caso di strumento non predisposto |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1.2 | in caso di strumento predisposto, ma opzione non compresa nella fornitura |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 1.3 | in caso di strumento predisposto e opzione compresa nella fornitura |  |  | 5 |  |
| 2 |  | microscopio elettronico a scansione (SEM), dotato di microanalisi EDS. | Distanza di lavoro analitica (WD) di massimo 15 mm; (punto f) scheda tecnica | 5 | 2.1 | 15 mm |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2.2 | Tra 10 e 14 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 2.3 | < 10 mm |  |  | 5 |  |
| 3 |  | microscopio elettronico a scansione (SEM), dotato di microanalisi EDS. | Ingrandimento minimo garantito almeno 25X (punto d) scheda tecnica) | 5 | 3.1 | 25X |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 3.2 | Tra 20 e 24X |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 3.3 | Tra 10 e 19X |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 3.4 | <10X |  |  | 5 |  |
| 4 |  | microscopio elettronico a scansione (SEM), dotato di microanalisi EDS. | Presenza telecamera per la navigazione sui campioni in camera (migliorativa) | 5 | 4.1 | in caso di strumento non predisposto |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 4.2 | in caso di strumento predisposto, ma opzione non compresa nella fornitura |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 4.3 | in caso di strumento predisposto e opzione compresa nella fornitura |  |  | 5 |  |
| 5 |  | microscopio elettronico a scansione (SEM), dotato di microanalisi EDS | Pannello di controllo per le regolazioni manuali (migliorativa) | 5 | 5.1 | in caso di strumento non predisposto |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 5.2 | in caso di strumento predisposto, ma opzione non compresa nella fornitura |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 5.3 | in caso di strumento predisposto e opzione compresa nella fornitura |  |  | 5 |  |
| 6 |  | microscopio elettronico a scansione (SEM), dotato di microanalisi EDS | Possibilità multi monitors contemporanei (migliorativa) | 5 | 6.1 | in caso di strumento non predisposto |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 6.2 | in caso di strumento predisposto, ma opzione non compresa nella fornitura |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 6.3 | in caso di strumento predisposto e opzione compresa nella fornitura |  |  | 5 |  |
| 7 |  | microscopio elettronico a scansione (SEM), dotato di microanalisi EDS | Qualità monitor adeguata alla resa ottimale dell’immagine prodotta (risoluzione minima sul lato corto di 768 pixel) (punto l) scheda tecnica) | 5 | 7.1 | Lato corto >900 pixel |  |  | 5 |  |
| 8 |  | microscopio elettronico a scansione (SEM), dotato di microanalisi EDS | Area attiva del rivelatore di almeno 10 mm2. (punto r) scheda tecnica) | 10 | 8.1 | 10 mm2 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 8.2 | Da 11 a 20 mm2 |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 8.3 | Da 21 a 30 mm2 |  |  | 10 |  |
| 9 |  | microscopio elettronico a scansione (SEM), dotato di microanalisi EDS | Possibilità di ottenere immagini nitide di campioni di fibre di amianto con diametri di 50 nm o inferiori (da comprovare in fase di presentazione dell’offerta con apposita dichiarazione) (punto p) scheda tecnica) | 8 | 9.1 | Microfotografie allegate di un campione di CRISOTILO metallizzato, ottenute in HV, con Rivelatore SE a: 2000x; 10.000x; 80.000x, con indicati tutti i parametri di acquisizione delle immagini (WD, I probe, EHT, marker di misura) Comparazione delle immagini fotografiche opzionalmente allegate La valutazione a cura della Commissione sarà effettuata valutando comparativamente le qualità delle immagini agli ingrandimenti indicati con particolare riferimento alla nitidezza, rumorosità del fondo e definizione dei dettagli |  | Sarà applicato un punteggio da 0 a 8 |  |  |

| 10 | microscopio elettronico a scansione (SEM), dotato di microanalisi EDS | Possibilità di ottenere immagini nitide di campioni di fibre di amianto con diametri di 50 nm o inferiori (da comprovare in fase di presentazione dell’offerta con apposita dichiarazione) (punto p) scheda tecnica) | 12 | 10.1 | Microfotografie allegate di un campione di CRISOTILO metallizzato, ottenute in HV, con Rivelatore SE a: 200.000x, 500.000x, con indicati tutti i parametri di acquisizione delle immagini (WD, I probe, EHT,marker di misura) La valutazione a cura della Commissione sarà effettuata valutando comparativamente le qualità delle immagini agli ingrandimenti indicati con particolare riferimento alla nitidezza, rumorosità del fondo e definizione dei dettagli | Sarà applicato un punteggio da 0 a 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | microscopio elettronico a scansione (SEM), dotato di microanalisi EDS | Possibilità di ottenere immagini nitide di campioni di fibre di amianto con diametri di 50 nm o inferiori (da comprovare in fase di presentazione dell’offerta con apposita dichiarazione) (punto p) scheda tecnica) | 15 | 11.1 | Microfotografie allegate di un campione di CRISOTILO metallizzato, ottenute in HV, con Rivelatore SE a ingrandimenti >500.000x, con indicati tutti i parametri di acquisizione delle immagini (WD, I probe, EHT, marker di misura) La cui valutazione a cura della Commissione sarà effettuata valutando comparativamente le qualità delle immagini agli ingrandimenti indicati con particolare riferimento alla nitidezza, rumorosità del fondo e definizione dei dettagli | Sarà applicato un punteggio da 0 a 15 |  |  |

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CORSO DI ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI ARPA

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GARANZIA MANUTENZIONE FULL RISK

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La presente offerta è composta da n° _____ pagine (inclusa la presente ed esclusi gli  allegati).

(Luogo e data) ............................................

Letto, confermato e sottoscritto,               IL LEGALE RAPPRESENTANTE(1) IMPRESA 1 ________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto,               IL LEGALE RAPPRESENTANTE    IMPRESA 2 ________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto, 	      IL LEGALE RAPPRESENTANTE    IMPRESA 3 _______________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto,             IL LEGALE RAPPRESENTANTE     IMPRESA 4 _________________________________________________________________________