## Allegato 5

Modello di offerta tecnica

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1) Cognome e nome, per esteso e leggibile;

2) Titolarità a rappresentare l’Impresa (titolare, legale rappresentante, procuratore etc…);

3) Denominazione/Ragione Sociale completa dell’Impresa.

##### All’Agenzia Regionale per la

Protezione Ambientale del Piemonte

Via Pio VII 9

10135 TORINO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A N.4 LOTTI DI STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE.

- Il sottoscritto (1)

..........................…...........................................................................................................

nato a ............................................................................................................................................

il ..............................................................……………………………………………………………..

in qualità di (2)

…………..................................................................................…………………………………………

e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3)

........................................................................…...........…......…………………………………………

con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………

via....................………………………………………………...........................n°....…………………….tel. ………………………………………………...............................................................................

fax ………….............…......….........................................

(in caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti da costituire riportare le indicazioni di cui sopra per tutti i componenti)

si impegna ad assumere la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente appalto per ogni singolo lotto per il quale si presenta offerta, nel rispetto delle specifiche tecniche di  cui alla all’offerta tecnica presentata, che di seguito si riassumono.

Lotto 1 - CIG 81162182F9

n.2 (due) Sistemi GC/MS singolo Quadrupolo con Purge & trap con relativo autocampionatore

Destinazione: Laboratori di Alessandria e  Grugliasco

1. Gascromatografo: (punti da 1.1 a 1.5)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Purge & trap con autocampionatore (punti da 2.1 a 2.9)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Spettrometro di massa (caratteristiche e prestazioni (punti da 3.1 a 3.6)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Software di gestione dedicato completo di PC, monitor HD da almeno 21” e stampante laser (punti da 4.1 a 4.13)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C

riterio di aggiudicazione LOTTO 1 : Offerta economicamente più vantaggiosa

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 “Criterio di aggiudicazione” del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

| N° | MODULO STRUMENTALE / OGGETTO | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE |  | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D | PUNTI Q | PUNTI T | OFFERTA PRESENTATA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gascromatografo | Velocità di riscaldamento effettivo del forno nel range 50-200°C (espresso in °C/min) requisito minimo 60°C/min | 3 |  | Sarà premiata l’offerta che presenterà una velocità di riscaldamento più elevata |  | Per punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |
| 2 | Gascromatografo | Velocità di raffreddamento effettivo del forno da 200°C a 50°C con temperatura esterna pari a 22-25°C (espresso in °C/min | 3 |  | Sarà premiata l’offerta che presenterà una velocità di raffreddamento più elevata |  | Per l’attribuzione del punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” senza requisito minimo |  |  |
| 3 | Gascromatografo | Sistema automatico di riallineamento/blocco dei tempi di ritenzione gestito dal software (Opzione aggiuntiva) | 5 | 3.1 | SI |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  | 3.2 | NO |  |  |  | 0 |

| 4 | Gascromatografo | Dispositivo, automatico e gestibile via software, che agendo tra un'analisi e l'altra permetta, senza rimuovere la colonna, l'eliminazione degli interferenti di matrice e dei composti altobollenti in tutta la lunghezza della colonna Oppure Dispositivo, automatico e gestibile via software, che minimizzi l’entrata in colonna degli interferenti di matrice e dei composti altobollenti (fornire descrizione del dispositivo corredata di cromatogrammi esplicativi anche dell’effetto su tempi analitici) (Opzione aggiuntiva) | 5 |  |  | Sarà applicato Un punteggio da 0 a 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | Purge and trap |  | Dispositivo di diluizione automatica dei campioni (Opzione aggiuntiva) |  | 5 | 5.1 |  | SI |  |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5.2 |  | NO |  |  |  | 0 |
| 6 | Spettrometro di massa |  | Modalità di pulizia della sorgente (automatica e/o manuale) per manutenzione ordinaria – descrivere nel dettaglio, in particolare eventuale necessità di interrompere il vuoto, utilizzo di gas diversi dal carrier e/o di altri prodotti necessari. | 6 |  |  |  |  | Sarà applicato Un punteggio da 0 a 6 |  |  |  |
| 7 | Spettrometro di massa | Numero di filamenti contemporaneamente installati in sorgente e selezionabili da software Requisito minimo 1 filamento |  |  | 5 | 7.1 | Numero filamenti: 1 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 7.2 | Numero filamenti: 2 |  |  |  |  | 5 |

| 8 | Prestazioni Strumento (Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante le prestazioni dichiarate quali cromatogrammi, curve di taratura, report strumentali. Inoltre quanto dichiarato sarà oggetto di verifica durante la verifica di conformità) | Valutazione in dettaglio delle molecole 1,2,3 tricloropropano e 1,2 dibromoetano in acqua Limite di quantificazione (LOQ - concentrazione rilevabile con S/N>10, in µg/L) Requisito minimo LOQ ≤ 0.001µg/L | 18 |  | Sarà premiato il LOQ più basso) |  | Per l’attribuzione del punteggio per i singoli analiti vedere Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Prestazioni Strumento (Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante le prestazioni dichiarate quali cromatogrammi, curve di taratura, report strumentali. Inoltre quanto dichiarato sarà oggetto di verifica durante la verifica di conformità) | Valutazione in dettaglio delle molecole 1,2,3 tricloropropano e 1,2 dibromoetano in acqua Precisione a 0.001µg/L (espresso come CVr% - 6 repliche) Requisito minimo CV%≤ 16.5% [coefficiente di variazione percentuale in condizioni di ripetibilità stretta calcolato come CVr%= 100*( scarto tipo (=deviazione standard) delle sei repliche/media delle concentrazioni ottenute per le sei repliche)] | 20 |  | Sarà premiato il CVr% più basso) |  | Per l’attribuzione del punteggio per i singoli analiti vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |

| 10 | Prestazioni Strumento (Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante le prestazioni dichiarate quali cromatogrammi, curve di taratura, report strumentali. Inoltre quanto dichiarato sarà oggetto di verifica durante la verifica di conformità) | Valutazione in dettaglio delle molecole 1,2,3 tricloropropano e 1,2 dibromoetano in acqua Recupero a 0.001µg/L (espresso come BIAS%) Requisito minimo BIAS%≤ 30% [scostamento percentuale calcolato come BIAS%= 100*(¦media concentrazione ottenuta per le 6 repliche -concentrazione attesa¦)/concentrazione attesa] | 20 |  | Sarà premiato il BIAS% più basso |  | Per l’attribuzione del punteggio per i singoli analiti vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Per i punteggi di cui ai punti 8, 9 e 10 riferiti a più analiti, il punteggio finale sarà calcolato dalla media del punteggio per ciascun analita.

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CORSO DI ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI ARPA

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GARANZIA MANUTENZIONE FULL RISK

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma del/i legale/i rappresentante/i

Lotto 2 - CIG 81162583FB

n° 1 (uno) Sistema GC/FID/PID dotato di spazio di testa con campionatore automatico  e doppio iniettore, comprensivo di generatori di idrogeno e di aria

Destinazione: Laboratorio di Alessandria

1. Gascromatografo: (punti da 1.1 a 1.5)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Autocampionatore SPAZIO DI TESTA (punti da 2.1 a 2.3)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. N. 2 Iniettori Split/Splitless per colonne capillari (punti da 3.1 a 3.2)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. N. 1 Rivelatore FID (punti da 4.1 a 4.3)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 N. 1 Rivelatore PID/FID (punti da 5.1 a 5.4)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Software di gestione dedicato completo di PC, monitor HD da almeno 21” e stampante laser (punti da 6.1 a 6.13)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Generatore di Idrogeno dimensionato per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura (punti da 7.1 a 7.3)

8. Generatore di aria dimensionato per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura (punti da 8.1 a 8.2)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Prestazioni strumentali (punti da 9.1 a 9.2)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterio di aggiudicazione LOTTO 2: Offerta economicamente più vantaggiosa

Nel rispetto di quanto indicato all’art.17 “Criterio di aggiudicazione” del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

| N° | MODULO STRUMENTALE / OGGETTO | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE |  | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE |  | PUNTI D | PUNTI Q | PUNTI T | OFFERTA PRESENTATA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gascromatografo | Velocità di riscaldamento effettivo del forno nel range 35-230°C (espresso in °C/min) requisito minimo 30°C/min | 5 |  | Sarà premiata l’offerta che presenterà una velocità di riscaldamento più elevata |  |  | Per punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |
| 2 | Gascromatografo | Velocità di raffreddamento effettivo del forno da 230°C a 35°C con temperatura esterna pari a 22-25°C (espresso in °C/min) | 15 |  | Sarà premiata l’offerta che presenterà una velocità di raffreddamento più elevata |  |  | Punteggi quantitativi “Q” senza requisito minimo |  |  |
| 3 | FID | Limite di quantificazione per miscela di benzina in 10 mL di acqua con spazio di testa in vial da 22 mL (LOQ = concentrazione rilevabile con S/N>50, misurato sui 5 componenti principali di una soluzione di benzina certificata) | 15 |  | Sarà premiato il LOQ più basso) |  |  | Punteggi quantitativi “Q” senza requisito minimo |  |  |
| 4 | PID | Limite di quantificazione per benzene in 10 mL di acqua con spazio di testa in vial da 22 mL (LOQ = concentrazione rilevabile con S/N>50, misurato su benzene soluzione certificata) (LOQ = concentrazione rilevabile con S/N>50, misurato su benzene soluzione certificata) | 15 |  | Sarà premiato il LOQ più basso) |  |  | Punteggi quantitativi “Q” senza requisito minimo |  |  |

| 5 | FID | Precisione analisi per iniezione in spazio di testa di 6 campioni replicati di 10ml di acqua addizionati con una miscela di benzina a un livello pari a circa 40µg/L Requisito minimo: CVr%(*) ≤ 16.5% | 20 |  | Sarà premiato il CV% più basso |  | Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | PID | Precisione analisi per iniezione in spazio di testa di 6 campioni replicati di 10ml di acqua addizionati con una soluzione certificata di benzene a un livello pari a circa 10µg/L | 20 |  | Sarà premiato il CV% più basso |  | Punteggi quantitativi “Q” senza requisito minimo |  |  |

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

______________________________________________________________________________

CORSO DI ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI ARPA

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

______________________________________________________________________________

GARANZIA MANUTENZIONE FULL RISK

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

______________________________________________________________________________

Firma del/i legale/i rappresentante/i

Lotto 3 - CIG 8116269D0C

n° 2 (due) n° 2 Sistemi GC/FID dotati di campionatori automatici per spazio di testa e per liquidi, doppio iniettore, doppio rivelatore FID

Destinazione: Laboratori di Grugliasco e Novara

1. Gascromatografo: (punti da 1.1 a 1.4)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Autocampionatore SPAZIO DI TESTA (punti da 2.1 a 2.3)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Autocampionatore per liquidi (punti da 3.1 a 3.3)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Autocampionatore per liquidi (punti da 4.1 a 4.5)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Iniettore per colunne capillari on-column (punti da 5.1 a 5.3)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. N°2 Rivelatori FID (punti da 6.1 a 6.3)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Software di gestione dedicato completo di PC, monitor HD da almeno 21“, masterizzatore DVD e stampante laser (punti da 7.1 a 7.13)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Prestazioni strumentali (punti da 8.1 a 8.2)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterio di aggiudicazione LOTTO 3: Offerta economicamente più vantaggiosa

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 “Criterio di aggiudicazione” del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

| N° | MODULO STRUMENTALE / OGGETTO | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE |  | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D | PUNTI Q | PUNTI T | OFFERTA PRESENTATA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gascromatografo | Velocità di riscaldamento effettivo del forno nel range 5°C sopra la T ambiente-- 400°C (espresso in °C/min) | 3 |  | Sarà premiata l’offerta che presenterà una velocità di riscaldamento più elevata |  | Per punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” senza requisito minimo |  |  |

| 2 | Gascromatografo | Velocità di raffreddamento effettivo del forno da 400°C a 5°C sopra la T ambiente | 3 |  | Sarà premiata l’offerta che presenterà una velocità di raffreddamento più elevata |  | Per punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Gascromatografo | Dispositivo, automatico e gestibile via software, che agendo tra un'analisi e l'altra permetta, senza rimuovere la colonna, l'eliminazione degli interferenti di matrice e dei composti altobollenti in tutta la lunghezza della colonna Oppure Dispositivo,automatico gestibile via software, che minimizzi l’entrata in colonna degli interferenti di matrice e dei composti altobollenti (fornire descriz.dispositivo corredata di cromatogrammi esplicativi anchedell’effetto su tempi analitici) (Opzione aggiuntiva) | 3 |  |  | Sarà applicato Un punteggio da 0 a 3 |  |  |  |

| 4 | software | Sistema in grado di eseguire su ogni cromatogramma la sottrazione del cromatogramma del solvente (spurgo colonna) (opzione aggiuntiva) | 5 | 4.1 | SI |  |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4.2 | NO |  |  |  | 0 |

| 5 | Autocampionatori | Possibilità di upgrade degli autocampionatori richiesti con sistema di iniezione SPME (Opzione aggiuntiva) | 10 | 5.1 | SI |  |  |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5.2 | NO |  |  |  | 0 |
| 6 |  | Possibilità di programmare sequenze analitiche con passaggio automatico da analisi in spazio di testa (HS) ad analisi con iniezione on column di liquidi, senza interventi dell’operatore e senza interrompere la sequenza (opzione aggiuntiva) | 10 | 6.1 | SI |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 6.2 | NO |  |  |  | 0 |

| 7 | Prestazioni Strumento Gascromatografo con rivelatore FID + Autocampionator e spazio di testa (HS) 10ml di campione (Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante le prestazioni dichiarate quali cromatogrammi, curve di taratura, report strumentali. Inoltre quanto dichiarato sarà oggetto di verifica durante la verifica di conformità) | Metodo ISPRA – Manuali e Linee Guida 123/2015.- Metodo A Determinazione frazione volatile (taratura con benzina) Precisione a 40μg/l (espresso come CVr% di 6 repliche) Requisito minimo CV%_ 16.5% Modalità operative: 6 letture di uno standard di benzina senza additivi (concentrazione teorica di 40μg/l in 10ml di acqua) su una curva di calibrazione di almeno 5 punti (R2 >0.99) che comprenda il punto indagato CV%= 100*(scarto tipo delle sei repliche)/media delle concentrazioni ottenute per le sei repliche | 14 |  | Sarà premiato il CVr% più basso) |  | Per l’attribuzi one del punteggi o per i singoli analiti vedere metodo di attribuzio ne del coefficien te per il calcolo del punteggi o Punteggi quantitati vi “Q” con requisito minimo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | Prestazioni Strumento Gascromatografo con rivelatore FID + Autocampionator e per liquidi con iniettore on column iniezione 1μl (Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante le prestazioni dichiarate quali cromatogrammi, curve di taratura, report strumentali. Inoltre quanto dichiarato sarà oggetto di verifica durante la verifica di conformità) | Metodo ISPRA – Manuali e Linee Guida 123/2015.- Metodo B Determinazione frazione estraibile (taratura con mineral oil + diesel oil) Precisione a 40mg/l (espresso come CVr% di 6 repliche) Requisito minimo CV%_ 16.5% Modalità operative: 6 letture di uno standard di mineral oil + diesel oil (concentrazione teorica di 40mg/l – iniezione 1μl) su una curva di calibrazione di almeno 5 punti (R2 >0.99) che comprenda il punto indagato CV%= 100*(scarto tipo delle sei repliche)/media delle concentrazioni ottenute per le sei repliche | 14 |  | Sarà premiato il CVr% più basso) |  | Per l’attribuzi one del punteggi o per i singoli analiti vedere metodo di attribuzio ne del coefficien te per il calcolo del punteggi o Punteggi quantitati vi “Q” con requisito minimo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | Prestazioni Strumento: Gascromatografo con rivelatore FID + Autocampionator e spazio di testa (HS) (Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante le prestazioni dichiarate quali cromatogrammi, curve di taratura, report strumentali. Inoltre quanto dichiarato sarà oggetto di verifica durante la verifica di conformità) | Metodo ISPRA – Manuali e Linee Guida 123/2015.- Metodo A Determinazione frazione volatile (taratura con benzina) Recupero a 200μg/L (espresso come BIAS%) Requisito minimo BIAS% ± 20% Modalità operative: 6 letture di uno standard di benzina senza additivi (concentrazione teorica di 200μg/l in 10ml di acqua) su una curva di calibrazione di almeno 5 punti (R2 >0.99) che comprenda il punto indagato e il punto corrispondente a LOQ BIAS%= 100*(¦media concentrazione ottenuta per le 6 repliche -concentrazione attesa¦)/concentrazione attesa] | 14 |  | Sarà premiato il BIAS% più basso) |  | Per l’attribuzi one del punteggi o per i singoli analiti vedere metodo di attribuzio ne del coefficien te per il calcolo del punteggi o Punteggi quantitati vi “Q” con requisito minimo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | Prestazioni Strumento Gascromatografo con rivelatore FID + Autocampionatore per liquidi con iniettore on column (Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante le prestazioni dichiarate quali cromatogrammi, curve di taratura, report strumentali. Inoltre quanto dichiarato sarà oggetto di verifica durante la verifica di conformità) | Metodo ISPRA – Manuali e Linee Guida 123/2015.- Metodo B Determinazione frazione estraibile (taratura con mineral oil + diesel oil) Recupero a 200 mg/L (espresso come BIAS%) Requisito minimo BIAS% ± 10% Modalità operative: 6 letture di uno standard di mineral oil + diesel oil (concentrazione teorica di 200mg/l – iniezione 1µl) su una curva di calibrazione di almeno 5 punti (R2 >0.99) che comprenda il punto indagato e il punto corrispondente a LOQ BIAS%= 100*(¦media concentrazione ottenuta per le 6 repliche -concentrazione attesa¦)/concentrazione attesa] | 14 |  | Sarà premiato il BIAS% più basso) |  | Per l’attribuzione del punteggio per i singoli analiti vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

______________________________________________________________________________

CORSO DI ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI ARPA

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

______________________________________________________________________________

GARANZIA MANUTENZIONE FULL RISK

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

______________________________________________________________________________

Firma del/i legale/i rappresentante/i

Lotto 4 - CIG 8116275203

n° 1 (uno) Respirometro aerobico a flusso continuo per la determinazione della stabilità biologica su matrici ambientali

Destinazione: Laboratorio di Cuneo

1.Respirometro (punti da 1.1 a 1.8)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Prestazioni (punti da 2.1 a 2.6)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Software di gestione dedicato completo di PC, monitor, masterizzatore DVD e stampante laser (punti da 3.1 a 3.8)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterio di aggiudicazione LOTTO 4 : Offerta economicamente più vantaggiosa

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 “Criterio di aggiudicazione” del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

| N° | MODULO STRUMENTALE / OGGETTO | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE |  |  |  | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE |  | PUNTI D | PUNTI Q | PUNTI T | OFFERTA PRESENTATA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reattori adiabatici | Numero di reattori operativi forniti oltre al requisito minimo (3) | 30 |  |  | Criterio dei punteggi quantitativi Q con requisito minimo |  |  |  | 30 |  |  |
| 2 |  | Determinazioni multiple contemporanee oltre al requisito minimo (3) | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  | Fornitura di reattori di riserva | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |

| 4 | sensori | Tipologia di sensore di portata | 2 |  |  | Requisito base: UNI EN ISO 11184 |  | 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Tipologia di sensore di ossigeno | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 6 |  | Eventuale fornitura di sensori aggiuntivi (cf requisito 1.5) | 5 |  |  | Criterio dei punteggi quantitativi Q con requisito minimo |  |  |  | 5 |  |  |
| 7 |  | Fornitura di sensori dotati di certificazione di taratura presso organismo accreditato | 10 | 7.1 |  | SI |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 7.2 |  | NO |  |  |  |  |  | 0 |
| 8 | Stazionamento | Viene premiata la fornitura di supporto dedicato funzionale (banco, scaffale, carrello ecc.) per lo stazionamento del sistema | 5 |  |  |  |  |  | Sarà applicato Un punteggio da 0 a 5 |  |  |  |
| 9 | Dimensioni, ingombro | Vengono premiati i sistemi meno ingombranti a parità di accessori | 5 |  |  |  |  |  | Sarà applicato Un punteggio da 0 a 5 |  |  |  |
| 10 | Sistemi di diagnosi guasti ed allarmi | Viene valutata la presenza di sistemi diagnostici e l’efficacia dei sistemi presenti | 5 |  |  |  |  |  | Sarà applicato Un punteggio da 0 a 5 |  |  |  |

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

______________________________________________________________________________

CORSO DI ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI ARPA

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

______________________________________________________________________________

GARANZIA MANUTENZIONE FULL RISK

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

______________________________________________________________________________

Firma del/i legale/i rappresentante/i

______________________________