## Allegato 5

Modello di offerta tecnica

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1) Cognome e nome, per esteso e leggibile;

2) Titolarità a rappresentare l’Impresa (titolare, legale rappresentante, procuratore etc…);

3) Denominazione/Ragione Sociale completa dell’Impresa.

##### All’Agenzia Regionale per la

Protezione Ambientale del Piemonte

Via Pio VII 9

10135 TORINO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 2 LOTTI DI STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE.

- Il sottoscritto (1)

..........................…...........................................................................................................

nato a ............................................................................................................................................

il ..............................................................……………………………………………………………..

in qualità di (2)

…………..................................................................................…………………………………………

e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3)

........................................................................…...........…......…………………………………………

con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………

via....................………………………………………………...........................n°....…………………….tel. ………………………………………………...............................................................................

fax ………….............…......….........................................

(in caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti da costituire riportare le indicazioni di cui sopra per tutti i componenti)

si impegna ad assumere la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente appalto per ogni singolo lotto per il quale si presenta offerta, nel rispetto delle specifiche tecniche di  cui alla all’offerta tecnica presentata, che di seguito si riassumono.

Lotto 1 - CIG 8237994FB1

n.1 spettrometro di massa triplo quadrupolo interfacciato con 2 cromatografi liquidi (UHplc) con sistema di arricchimento on-line CON AUTOCAMPIONATORE PIU’ GENERATORE DI AZOTO

Destinazione: Laboratorio di  Grugliasco

A) n°2 sistemi cromatografici UHPLC:

Pompa (per ciascun cromatografo) (punti da 1 a 11)

Sistema di degasaggio (per ciascun cromatografo) (punto 12)

Modulo termostatazione colonne (per ciascun cromatografo) (punti da 13 a 15)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B) Autocampionatore comune ai due cromatografi con doppia porta di iniezione in grado di iniettare su entrambi i cromatografi liquidi (punti da 1 a 8)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C) Modulo di arricchimento on line (punti da 1 a 8)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D) Spettrometro di massa triplo quadrupolo (punti da 1 a 18)

(oltre alla relazione tecnica, è richiesta la fornitura dei data sheet ufficiali di fabbrica dello spettrometro di massa)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E) Software di gestione dedicato completo di PC, 2 monitor HD da almeno 21“ e 27’’, masterizzatore DVD e stampante laser (punti da 1 a 13)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F) Generatore di azoto stand-alone con idoneo compressore oil free dimensionato per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura (punti da 1 a 2)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G) Gruppo di continuità/stabilizzatore di tensione adeguato per l’intero sistema HPLC-MS/MS (punti da 1 a 2)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterio di aggiudicazione LOTTO 1 : Offerta economicamente più vantaggiosa

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 “Criterio di aggiudicazione” del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

| N° | MODULO STRUMENTALE / OGGETTO | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE |  | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI Q | PUNTI T | OFFERTA PRESENTATA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cromatografo liquido ad alte prestazioni (UHPLC) | presenza di un sistema di registrazione dei flussi che permetta di valutare a fine sessione analitica l'andamento della pressione durante le corse cromatografiche (Opzione aggiuntiva) | 4 | 1.1 | SI |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 1.2 | NO |  |  | 0 |
| 2 | Cromatografo liquido ad alte prestazioni (UHPLC) | Volume morto della pompa requisito minimo non superiore a 150 μl |  |  | Sarà premiata l’offerta che presenterà un valore di volume morto minore | Per l’attribuzione del punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |

| 3 | Cromatografo liquido ad alte prestazioni (UHPLC) | Possibilità di switch automatico fra 4 colonne (2 per ciascuna linea analitica) gestito da software (Opzione aggiuntiva) | 8 | 3.1 | SI |  |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3.2 | NO |  |  | 0 |
| 4 | Autocampionatore | Volume massimo di iniezione requisito minimo non inferiore a 2 mL | 6 |  | Sarà premiata l’offerta che presenterà un valore di volume massimo di iniezione maggiore | Per l’attribuzione del punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |
| 5 | Spettrometro di massa | Interfaccia della sorgente per il passaggio degli ioni dalla zona a pressione atmosferica a quella ad alto vuoto priva di tubi o capillari di trasferimento (Opzione aggiuntiva) | 8 | 5.1 | SI |  |  | 8 |
|  |  |  |  | 5.2 | NO |  |  | 0 |

| 6 | Spettrometro di massa a triplo quadrupolo | Polarity Switching requisito minimo inferiore a 50 msec | 8 |  | Sarà premiata l’offerta che presenterà una polarity switching inferiore | Per l’attribuzione del punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Spettrometro di massa a triplo quadrupolo | Velocità di scansione requisito minimo >10.000 Da/sec | 8 |  | Sarà premiata l’offerta che presenterà una velocità superiore | Per l’attribuzione del punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |
| 8 | Spettrometro di massa a triplo quadrupolo | Possibilità di operare in modalità Product Ion MS/MS/MS (Opzione aggiuntiva) | 8 | 8.1 | SI |  |  | 8 |
|  |  |  |  | 8.2 | NO |  |  | 0 |

| 9 | Prestazioni Strumento (Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante le prestazioni dichiarate quali cromatogrammi, curve di taratura, report strumentali. Inoltre quanto dichiarato sarà oggetto di verifica durante la verifica di conformità) | Limite di quantificazione (LOQ - concentrazione rilevabile con S/N>10, in ng/L) Valutazione in dettaglio delle molecole riportate in Elenco 1 con rispettivo requisito minimo per il limite di quantificazione | 24 |  | Sarà premiata l’offerta che presenterà LOQ inferiore | Per l’attribuzione del punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo il risultato sarà dato dalla media dei valori ottenuti per le singole sostanze |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ELENCO 1

le molecole seguenti, sciolte in acqua, dovranno essere visibili (rapporto segnale rumore ≥ 10) alle concentrazioni minime riportate:

Iniezione diretta di massimo 100 µL di campione di acqua:

Diclofenac 9 ng/L

Metiocarb 10 ng/L

Triallato 50 ng/L

Ossadiazone 20 ng/L

Eritromicina 50 ng/L

Claritromicina 50 ng/L

Azitromicina 50 ng/L

Imidacloprid 9 ng/L

Tiacloprid 9 ng/L

Tiametoxam 9 ng/L

Acetamiprid 9 ng/L

Clotianidin 9 ng/L

Acido perfluoroottanoico (PFOA) 10 ng/L

Acido perfluoroottansolfonico (PFOS) 10 ng/L

Acido perfluorobutanoico (PFBA) 10 ng/L

Acido perfluorobutansolfonico (PFBS) 10 ng/L

Acido perfluoroesanoico (PFHxA) 10 ng/L

Acido perfluoropentanoico (PFPeA) 10 ng/L

Iniezione diretta di massimo 500 µL di campione di acqua:

Glifosate 25 ng/L - tempo di ritenzione ≥ 5 min – senza derivatizzazione pre o post colonna

SPE ON LINE con iniezione di massimo 5 mL di campione

17-alfa-etinilestradiolo (EE2) 0,2 ng/L

17-beta-estradiolo (E 2) 0.4 ng/L

Estrone (E1) 0.4 ng/L

Acido perfluoroottansolfonico (PFOS) 0,2 ng/L

Tali prestazioni dovranno essere riprodotte in fase di collaudo e il materiale necessario (standard certificato e colonna cromatografica) sarà a carico della ditta aggiudicataria

.

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ARPA  E SUPPORTO NELLA MESSA A PUNTO DI NUOVE APPLICAZIONI

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 8 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MANUTENZIONE FULL RISK

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 9 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma del/i legale/i rappresentante/i

Lotto 2 - CIG 823800264E

n.1 spettrometro di massa QTOF interfacciato con  2 cromatografI liquidI (UHPLC) CON AUTOCAMPIONATORE PIU’ GENERATORE DI AZOTO

Destinazione: Laboratorio di Grugliasco

A) n°2 sistemi cromatografici UHPLC:

Pompa (per ciascun cromatografo) (punti da 1 a 11)

Sistema di degasaggio (per ciascun cromatografo) (punto 12)

Modulo termostatazione colonne (per ciascun cromatografo) (punti da 13 a 15)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B) Autocampionatore comune ai due cromatografi con doppia porta di iniezione in grado di iniettare su entrambi i cromatografi liquidi (punti da 1 a 8)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C) Spettrometro di massa ad alta risoluzione QTOF (punti da 1 a 17)

(oltre alla relazione tecnica, è richiesta la fornitura dei data sheet ufficiali di fabbrica dello spettrometro di massa)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D) Software di gestione dedicato completo di PC, 2 monitor HD da almeno 21“ e 27’’, masterizzatore DVD e stampante laser (punti da 1 a 13)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E) Generatore di azoto stand-alone con idoneo compressore oil free dimensionato per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura (punti da 1 a 2)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F) Gruppo di continuità/stabilizzatore di tensione adeguato per l’intero sistema HPLC-MS/MS (punti da 1 a 2)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterio di aggiudicazione LOTTO 2 : Offerta economicamente più vantaggiosa

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 “Criterio di aggiudicazione” del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

| N° | MODULO STRUMENTALE / OGGETTO | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE |  | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI Q | PUNTI T | OFFERTA PRESENTATA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cromatografo liquido ad alte prestazioni (UHPLC) | presenza di un sistema di registrazione dei flussi che permetta di valutare a fine sessione analitica l'andamento della pressione durante le corse cromatografiche (Opzione aggiuntiva) | 4 | 1.1 | SI |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 1.2 | NO |  |  | 0 |
| 2 | Cromatografo liquido ad alte prestazioni (UHPLC) | Volume morto della pompa requisito minimo non superiore a 150 μl | 6 |  | Sarà premiata l’offerta che presenterà un valore di volume morto minore | Per l’attribuzione del punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |

| 3 | Cromatografo liquido ad alte prestazioni (UHPLC) | Possibilità di switch automatico fra 4 colonne (2 per ciascuna linea analitica) gestito da software (Opzione aggiuntiva) | 8 | 3.1 | SI |  |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3.2 | NO |  |  | 0 |
| 4 | Autocampionatore | Volume massimo di iniezione requisito minimo non inferiore a 2 mL | 6 |  | Sarà premiata l’offerta che presenterà un valore di volume massimo di iniezione maggiore | Per l’attribuzione del punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |
| 5 | Spettrometro di massa Q TOF | Interfaccia della sorgente per il passaggio degli ioni dalla zona a pressione atmosferica a quella ad alto vuoto priva di tubi o capillari di trasferimento (Opzione aggiuntiva) | 8 | 5.1 | SI |  |  | 8 |
|  |  |  |  | 5.2 | NO |  |  | 0 |

| 6 | Spettrometro di massa Q TOF | Risoluzione misurata sullo ione molecolare protonato dell’Atrazina, acquisito in modalità HRMS durante un esperimento DIA (data independent analysis) acquisendo in modalità fullscan HRMS nell’intervallo 50-1000 amu e in modalità HRMS/MS tutti gli ioni precursori nell’intervallo 50-1000 amu requisito minimo ≥ 15.000 FWHM | 8 |  | Sarà premiata l’offerta che presenterà una risoluzione maggiore | Per l’attribuzione del punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Spettrometro di massa Q TOF | Velocità di acquisizione in Fullscan HRMS requisito minimo > 12 spettri/sec | 8 |  | Sarà premiata l’offerta che presenterà una velocità superiore | Per l’attribuzione del punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |

| 8 | Spettrometro di massa Q TOF | Velocità di acquisizione in HRMS/MS requisito minimo > 12 spettri/sec | 8 |  | Sarà premiata l’offerta che presenterà una velocità superiore | Per l’attribuzione del punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Prestazioni Strumento (Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante le prestazioni dichiarate quali cromatogrammi, curve di taratura, report strumentali. Inoltre quanto dichiarato sarà oggetto di verifica durante la verifica di conformità) | Limite di quantificazione (LOQ - concentrazione rilevabile con S/N>10, in ng/L) Valutazione in dettaglio delle molecole riportate in Elenco 2 con rispettivo requisito minimo per il limite di quantificazione | 24 |  | Sarà premiata l’offerta che presenterà LOQ inferiore | Per l’attribuzione del punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo il risultato sarà calcolato dalla media aritmetica dei valori ottenuti per le singole sostanze |  |  |

ELENCO 2

le molecole seguenti, sciolte in acqua, dovranno essere visibili (rapporto segnale rumore ≥ 10) alle concentrazioni minime riportate:

Iniezione diretta di massimo 500 µL di campione di acqua:

Azoxystrobina 5ng/L

Acetochlor 5 ng/L

Aclonifen 5 ng/L

Alachlor 5 ng/L

Ametrina 5 ng/

Boscalid: 5 ng/L

Glifosate 25 ng/L - tempo di ritenzione ≥ 5 min – senza derivatizzazione pre o post colonna*

AMPA 20 ng/L - tempo di ritenzione ≥ 2 min – senza derivatizzazione pre o post colonna*

*[modalita di acquisizione per Glifosate: DIA (data independent analysis) con acquisizione dello ione precursore e di uno ione frammento MS/MS, verifica del corretto ION RATIO delle due transizioni secondo quanto richiesto dal documento SANTE]

Tali prestazioni dovranno essere riprodotte in fase di collaudo e il materiale necessario (standard certificato e colonna cromatografica) sarà a carico della ditta aggiudicataria.

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ARPA  E SUPPORTO NELLA MESSA A PUNTO DI NUOVE APPLICAZIONI

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 8 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MANUTENZIONE FULL RISK

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 9 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma del/i legale/i rappresentante/i