## Allegato 5

Modello di offerta tecnica

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1) Cognome e nome, per esteso e leggibile;

2) Titolarità a rappresentare l’Impresa (titolare, legale rappresentante, procuratore etc…);

3) Denominazione/Ragione Sociale completa dell’Impresa.

##### All’Agenzia Regionale per la

Protezione Ambientale del Piemonte

Via Pio VII 9

10135 TORINO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A N.2 LOTTI DI STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE.

- Il sottoscritto (1)

..........................…...........................................................................................................

nato a ............................................................................................................................................

il ..............................................................……………………………………………………………..

in qualità di (2)

…………..................................................................................…………………………………………

e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3)

........................................................................…...........…......…………………………………………

con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………

via....................………………………………………………...........................n°....…………………….tel. ………………………………………………...............................................................................

fax ………….............…......….........................................

(in caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti da costituire riportare le indicazioni di cui sopra per tutti i componenti)

si impegna ad assumere la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente appalto per ogni singolo lotto per il quale si presenta offerta, nel rispetto delle specifiche tecniche di  cui alla all’offerta tecnica presentata, che di seguito si riassumono.

Lotto 1 - CIG 88265435B4

Lotto 1: N.2 (due) Strumenti automatici per la determinazione Carbonio Organico Totale e Disciolto (TOC/DOC)

Destinazione: Laboratori di Cuneo e Alessandria

1. Autocampionatore per liquidi: (punti da 1.1 a 1.7)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1b. Predisposizione per autocampionatore per campioni solidi

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Analizzatore di TOC/DOC a combustione (punti da 2.1 a 2.6)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Prestazioni analitiche (caratteristiche e prestazioni (punti da 3.1 a 3.5)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Software e Stazione di lavoro per il controllo di tutte le funzionalità dello strumento costituito da Personal computer quale quello descritto e/o sistemi alternativi (punti da 4.1 a 4.12)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

Criterio di aggiudicazione LOTTO 1 : Offerta economicamente più vantaggiosa

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 “Criterio di aggiudicazione” del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

| N° |  | MODULO STRUMENTALE / OGGETTO |  | OGGETTO/ CRITERI DI VALUTAZIONE |  | Punteggio massimo | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE |  |  |  | PUNTI D | PUNTI Q | PUNTI T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | autocampionatore |  | presenza bar-code reader |  | 5 | sì |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | no |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | Numero posizioni per campioni e standard |  | 5 | Sarà premiata l’offerta che presenterà UN numero di posizioni maggiore |  |  |  |  | Per punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |
|  |  |  |  | Possibilità di utilizzare Provette in plastica standard da 50ml (tipo Falcon) nell’autocampionatore |  | 10 | sì |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | no |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | Efficacia dispositivo di omogeneizzazione |  | 10 | Sarà premiata l’offerta che presenterà prove di efficacia maggiori L’efficacia dell’omogeneizzazione dovrà essere dimostrata con prove replicate di recupero su una soluzione in cui sia presente una sospensione che potrebbe interferire con le misure. Dovrà essere descritta la composizione della soluzione ed il risultato del recupero medio e del coefficiente di variazione (almeno tre repliche) ottenute per la lettura di tale soluzione (a titolo esemplificativo si vedano le modalità descritte nell’appendice C della norma UNI EN 1484:1999) |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | Prestazioni Strumento |  | Precisione coefficiente di variazione di ripetibilità per 6 repliche ai livelli 0,1; 10 e 100 mg/l deve essere in matrice acqua |  | 20 | Sarà premiata l’offerta che presenterà il CV% migliore (più basso) |  |  |  |  | Per punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |
| 2 |  |  |  | Recupero il BIAS% medio per ciascun livello deve essere ≤ 15% in matrice acqua |  | 15 | Sarà premiata l’offerta che presenterà il BIAS% migliore (più basso) |  |  |  |  | Per punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |
|  |  |  |  | Sensibilità: limite di quantificazione LOQ il LOQ è il livello più basso per il quale sia possibile assicurare le prestazioni di cui ai punti precedenti (CV%≤ 6%, BIAS%≤15%) |  | 15 | Sarà premiata l’offerta che presenterà la sensibilità migliore (LOQ più basso) |  |  |  |  | Per punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |
|  |  | Garanzia |  | Secondo le modalità previste nel capitolato tecnico |  | 10 | Sarà premiata l’offerta che presenterà il periodo di garanzia maggiore |  |  |  |  | Per punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CORSO DI ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI ARPA

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GARANZIA MANUTENZIONE FULL RISK

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma del/i legale/i rappresentante/i

Lotto 2 - CIG 8826553DF2

n° 1 (uno) Sistema GC/FID/PID n° 3 (tre) Sistemi GC/FID dotati di campionatori automatici per spazio di testa e per liquidi, doppio iniettore, doppio rivelatore FID

- Destinazione: Laboratorio di Novara, Alessandria e Grugliasco

1. Gascromatografo: (punti da 1.1 a 1.4)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Autocampionatore SPAZIO DI TESTA (punti da 2.1 a 2.3)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Autocampionatore per liquidi (punti da 3.1 a 3.3)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Iniettore per SPAZIO DI TESTA tipo split/splitless a temperatura e pressioni programmabili (punti da 4.1 a 4.5)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 Iniettore per liquidi PTV (punti da 5.1 a 5.3)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. N.2 Rivelatori FID (punti da 6.1 a 6.3)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

________________________________________________________________________

7. Software di gestione dedicato completo di PC, monitor HD da almeno 21“, masterizzatore DVD e stampante laser (punti da 7.1 a 7.13)

8. Prestazioni strumentali (punti da 8.1 a 8.3)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criterio di aggiudicazione LOTTO 2: Offerta economicamente più vantaggiosa

Nel rispetto di quanto indicato all’art.17 “Criterio di aggiudicazione” del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

| N° | MODULO STRUMENTALE / OGGETTO | OGGETTO/ CRITERI DI VALUTAZIONE | Punteggio massimo | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D | PUNTI Q | PUNTI T | Offerta presentata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gascromatografo | Velocità di riscaldamento effettivo del forno nel range 5°C sopra la T ambiente-- 400°C (espresso in °C/min) | 3 | Sarà premiata l’offerta che presenterà una velocità di riscaldamento più elevata |  | Per punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” senza requisito minimo |  |  |
| 2 | Gascromatografo | Velocità di raffreddamento effettivo del forno da 400°C a 5°C sopra la T ambiente | 3 | Sarà premiata l’offerta che presenterà una velocità di riscaldamento più elevata |  | Per l’attribuzione del punteggio vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” senza requisito minimo |  |  |
| 3 | Gascromatografo | Dispositivo, automatico e gestibile via software, che agendo tra un'analisi e l'altra permetta, senza rimuovere la colonna, l'eliminazione degli interferenti di matrice e dei composti altobollenti in tutta la lunghezza della colonna Oppure Dispositivo, automatico e gestibile via software, che minimizzi l’entrata in colonna degli interferenti di matrice e dei composti altobollenti (fornire descrizione del dispositivo corredata di cromatogrammi esplicativi anche dell’effetto su tempi analitici) | 3 | Sarà premiata l’offerta che presenterà la modalità più efficace nel minimizzare gli interferenti. Il sistema di rimozione degli interferenti dovrà essere descritto e documentato (a titolo esemplificativo attraverso il confronto di cromatogrammi) | Sarà applicato Un punteggio da 0 a 3 |  |  |  |
| 4 | Software | Sistema in grado di eseguire su ogni cromatogramma la sottrazione del cromatogramma del solvente (spurgo colonna) | 5 | sì |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | no |  |  | 0 |  |
| 5 | Autocampionatori | Possibilità di upgrade degli autocampionatori richiesti con sistema di iniezione SPME | 5 | sì |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  | no |  |  | 0 |  |
| 6 | Iniettore PTV | Velocità di raffreddamento PTV: tempo di attesa per una temperatura dell'iniettore pari a 50°C dal momento del raggiungimento della temperatura iniziale del forno GC a 40 °C con temperatura ambiente pari a 25±5°C. | 10 | Sarà premiato il tempo di attesa più basso |  | Per l’attribuzione del punteggio per i singoli analiti vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |
| 7 | Sistema gascromatografo + autocampionatori | Possibilità di programmare sequenze analitiche con passaggio automatico da analisi in spazio di testa (HS) ad analisi con iniezione di liquidi, senza interventi dell’operatore e senza interrompere la sequenza (opzione aggiuntiva) | 9 | sì |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  | no |  |  | 0 |  |
| 8 | Prestazioni Strumento Gascromatografo con rivelatore FID + Autocampionatore spazio di testa (HS) 10ml di campione (Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante le prestazioni dichiarate quali cromatogrammi, curve di taratura, report strumentali. Inoltre quanto dichiarato sarà oggetto di verifica durante la verifica di conformità) | Metodo ISPRA – Manuali e Linee Guida 123/2015.- Metodo A Determinazione frazione volatile (taratura con benzina) Precisione a 40µg/l (espresso come CVr% di 6 repliche) Modalità operative: 6 letture di uno standard di benzina senza additivi (concentrazione teorica di 40µg/l in 10ml di acqua) su una curva di calibrazione di almeno 5 punti (R2 >0.99) che comprenda il punto indagato CV%= 100*(scarto tipo delle sei repliche)/media delle concentrazioni ottenute per le sei repliche | 13 | Sarà premiato il CVr% più basso) |  | Per l’attribuzione del punteggio per i singoli analiti vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |
| 9 | Prestazioni Strumento Gascromatografo con rivelatore FID + Autocampionatore per liquidi con iniettore on column iniezione 1µl (Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante le prestazioni dichiarate quali cromatogrammi, curve di taratura, report strumentali. Inoltre quanto dichiarato sarà oggetto di verifica durante la verifica di conformità) | Metodo ISPRA – Manuali e Linee Guida 123/2015.- Metodo B Determinazione frazione estraibile (taratura con mineral oil + diesel oil) Precisione a 40mg/l (espresso come CVr% di 6 repliche) Modalità operative: 6 letture di uno standard di mineral oil + diesel oil (concentrazione teorica di 40mg/l – iniezione 1µl) su una curva di calibrazione di almeno 5 punti (R2 >0.99) che comprenda il punto indagato CV%= 100*(scarto tipo delle sei repliche)/media delle concentrazioni ottenute per le sei repliche | 13 | Sarà premiato il CVr% più basso) |  | Per l’attribuzione del punteggio per i singoli analiti vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |
| 10 | Prestazioni Strumento: Gascromatografo con rivelatore FID + Autocampionatore spazio di testa (HS) (Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante le prestazioni dichiarate quali cromatogrammi, curve di taratura, report strumentali. Inoltre quanto dichiarato sarà oggetto di verifica durante la verifica di conformità) | Metodo ISPRA – Manuali e Linee Guida 123/2015.- Metodo A Determinazione frazione volatile (taratura con benzina) Recupero a 200µg/L (espresso come BIAS%) Modalità operative: 6 letture di uno standard di benzina senza additivi (concentrazione teorica di 200µg/l in 10ml di acqua) su una curva di calibrazione di almeno 5 punti (R2 >0.99) che comprenda il punto indagato e il punto corrispondente a LOQ BIAS%= 100*(¦media concentrazione ottenuta per le 6 repliche -concentrazione attesa¦)/concentrazione attesa] | 13 | Sarà premiato il BIAS% più basso) |  | Per l’attribuzione del punteggio per i singoli analiti vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |
| 11 | Prestazioni Strumento Gascromatografo con rivelatore FID + Autocampionatore per liquidi con iniettore on Column (Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante le prestazioni dichiarate quali cromatogrammi, curve di taratura, report strumentali. Inoltre quanto dichiarato sarà oggetto di verifica durante la verifica di conformità) | Metodo ISPRA – Manuali e Linee Guida 123/2015.- Metodo B Determinazione frazione estraibile (taratura con mineral oil + diesel oil) Recupero a 200 mg/L (espresso come BIAS%) Modalità operative: 6 letture di uno standard di mineral oil + diesel oil (concentrazione teorica di 200mg/l – iniezione 1µl) su una curva di calibrazione di almeno 5 punti (R2 >0.99) che comprenda il punto indagato e il punto corrispondente a LOQ BIAS%= 100*(¦media concentrazione ottenuta per le 6 repliche -concentrazione attesa¦)/concentrazione attesa] | 13 | Sarà premiato il BIAS% più basso) |  | Per l’attribuzione del puntegg io per i singoli analiti vedere metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

______________________________________________________________________________

CORSO DI ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI ARPA

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

______________________________________________________________________________

GARANZIA MANUTENZIONE FULL RISK

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

______________________________________________________________________________

Firma del/i legale/i rappresentante/i

coefficiente di variazione percentuale calcolato come CVr%= 100*(scarto tipo (=deviazione standard) delle sei repliche/media delle concentrazioni ottenute per le sei repliche) - la concentrazione delle singole prove dovrà essere determinata su una curva di taratura su almeno 5 punti (R2 >0.99) che comprenda il punto indagato e il punto corrispondente a LOQ

BIAS%= 100*(|media concentrazione ottenuta per le 6 repliche -concentrazione attesa|)/concentrazione attesa]

- la concentrazione delle singole prove dovrà essere determinata su una curva di taratura su almeno 5 punti (R2 >0.99) che comprenda il punto indagato e il punto corrispondente a LOQ