Allegato 4A/LOTTO 1
Modello di offerta tecnica da presentarsi da parte di impresa singola.

Lotto 1 - linea di campionamento isocinetico portatile per il campionamento nei punti di emissione in atmosfera dei metalli nel rispetto della norma UNI EN 14385:2004 CIG 44098356F5
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1) Cognome e nome, per esteso e leggibile;

2) Titolarità a rappresentare l’Impresa (titolare, legale rappresentante, procuratore etc…);

3) Denominazione/Ragione Sociale completa dell’Impresa.

All’Agenzia Regionale per la

Protezione Ambientale del Piemonte

Via Pio VII 9

10135 TORINO

Oggetto:  Procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario della fornitura a tre lotti distinti di n. 3 linee di campionamento isocinetico portatile destinate alle strutture di Arpa Piemonte: Dipartimento di Vercelli, Polo Microinquinanti, Dipartimento di Torino. Lotto 1 CIG 44098356F5
1) Il sottoscritto

   ..........................…...........................................................................................................
nato a ............................................................................................................................................
   il ..............................................................……………………………………………………………..
in qualità di

…………..................................................................................…………………………………………
e quindi di legale rappresentante dell’Impresa

........................................................................…...........…......…………………………………………
con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………

via....................………………………………………………...........................n°....…………………….
tel. ……………………………………………….....................................................................................
fax ………….............…......….........................................

si impegna ad assumere la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche di seguito indicate, con dettaglio di tipologia di fornitura,  marca, modello e relativo codice di ciascun articolo offerto: 

Indicare nella tabella sottostante marca, modello e ulteriori elementi identificativi del campionatore, indicare la presenza dei singoli requisiti minimi indicati
	CAMPIONATORE
	

	Pompa isocinetica rotativa o a membrana
	

	Campo regolazione 5-40 l/min
	

	Controllo e regolazione elettronica del flusso per il rispetto delle condizioni isocinetiche del campionamento
	

	Circuito di raffreddamento a ventilazione forzata
	

	Connettore innesto rapido del tubo di campionamento
	

	Cavo ombelicale con attacchi rapidi per collegamento campionatore tubo di pitot/termocoppia sulla sonda accoppiati lunghezza minima 5 metri
	

	Sistema di misurazione della temperatura fumi nel camino
	

	Sistema di misurazione della pressione differenziale della pressione barometrica e della pressione assoluta all’interno del camino
	

	Display per visualizzazione misure e parametri
	

	Possibilità di eseguire test di tenuta pneumatica sulla linea di campionamento e di regolare il grado di vuoto in fase di test
	

	Possibilità di impostare il diametro degli ugelli espresso in millimetri con una cifra decimale
	

	Possibilità di realizzare il campionamento secondo reticolo o a discrezione dell’operatore
	

	Memorizzazione dei parametri di campionamento anche in caso d’interruzione del campionamento, volontaria o accidentale per mancanza di corrente.
	

	Stampante portatile o integrata nello strumento
	

	Sistema di trasferimento dati mediante porta RS232 o porta USB e relativi cavi
	

	Software di trasferimento ed elaborazione dati compatibile con Windows Xp e successive evoluzioni
	

	Alimentazione 220 volt 50 Hz
	

	Munito di maniglie per il trasporto
	

	Idoneo a lavorare  con temperatura ambientale compresa tra 0-40 °C
	

	Possibilità di mettere in pausa il campionamento senza dover re-impostare il campionamento 
	


	QUANTITA’
	STRUMENTAZIONE
	Indicare marca modello e eventuali ulteriori elementi identificativi; degli articoli offerti 

	1
	Coppia termoregolatori con visualizzazione digitale delle temperature e termostatazione automatica su valori prefissabili
	

	1
	Cavo standard di collegamento dei termoregolatori alle utenze
	

	1
	Sonda riscaldata in acciaio inox in grado di raggiungere una temperatura di almeno 120 °C completa di corpo sonda ed elemento riscaldante di lunghezza 1,5 metri
	

	2
	tubo di prelievo interscambiabile in vetro di lunghezza 1,5 metri 
	

	1
	tubo di pitot  completo di termocoppia di lunghezza 1,5 metri
	

	1
	dispositivo che permetta lo scorrimento e il fissaggio per sonde di lunghezza pari a 1,5 metri
	

	1
	box riscaldato per porta filtro comprensivo di elemento riscaldante e termocoppia idoneo al montaggio della sonda e in grado di raggiungere una temperatura di almeno 120° C
	

	1
	portafiltro in vetro per membrane di diametro 47 millimetri per flusso derivato
	

	9
	curve-ugelli interscambiabili in vetro così distinti:

· diametro millimetri 4   n. 1 unita’

· diametro millimetri 5   n. 2 unita’

· diametro millimetri 6   n. 2 unita’

· diametro millimetri 7   n. 1 unita’

· diametro millimetri 8   n. 1 unita’

· diametro millimetri 10  n. 1 unita’

· diametro millimetri 12  n. 1 unita’
	

	1
	trappola in gel di silice con contenitori da vari volumi  non inferiori a 1 litro
	

	1
	tubo di collegamento per aspirazione fumi in silicone di diametro 10/6 lunghezza non inferiore a 10 metri, in grado di sopportare una temperatura max di 180° C 
	

	1
	kit di supporto e fissaggio esterno costituito da sistema in acciaio inox e connessioni in vetro per gas
	

	1
	vasca inox per n. 6 impingers per sonda riscaldata con coperchio fori 3 x 500 cc e 3 x 250 cc
	

	12
	impingers così distinti

n. 6 unità da 500 cc; 
n. 6 unità da 250 cc 
e raccorderia necessaria
	

	1
	termometro
	


In riferimento agli aspetti di valore tecnico connessi alla fornitura e soggetti a valutazione si richiede di indicare nella tabella, gli articoli o le caratteristiche  che si intendono offrire:
	ELEMENTO DI VALUTAZIONE
	INDICATORI:

elementi qualitativi aggiuntivi ai requisiti minimi essenziali
	Articoli e caratteristiche offerte

	CAMPIONATORE
	Pompa di tipo rotativo
	

	
	Valvola di non ritorno
	

	
	Trasferimento dati con chiavetta USB
	

	
	Filtro di protezione su ingresso fumi nel campionatore
	

	
	Protezione con grado IP 33 della pompa
	

	
	Campo regolazione superiore a 5-40 l/min.
	

	SONDA
	Scatola e sonda riscaldati divisibili
	

	
	Unità di riscaldamento scatola/sonda integrata nel campionatore o nella sonda
	

	
	Connettore termocoppia a servizio del tubo di Pitot di tipo “normale”
	

	
	Scatola porta filtro coibentata
	

	
	Sonda graduata ogni 5 e/o 10 centimetri riportanti i numeri su i due lati della sonda
	

	
	Ugelli calibrati di diametro da 4 mm a 12 mm
	

	
	Curva + ugelli intercambiabili
	

	VETRERIA E ACCESSORI
	Vaschetta di alloggiamento dei gorgogliatori appesa alla sonda
	

	
	Cavo di connessione RS232 pompa/pc
	

	
	Confezione di fusibili di ricambio
	

	
	Coperchio per impinger
	


TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA
Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 4 del Capitolato speciale.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GARANZIA E MANUTENZIONE
Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Si allegano alla presente i seguenti documenti esplicativi e dimostrativi di quanto sin qui proposto :
--------------------------------------------------------------------------

_____________________________________________
La presente offerta è composta da n° _____ pagine (inclusa la presente ed esclusi gli allegati) 

            (Luogo e data) ............................................ 

Letto, confermato e sottoscritto,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA                                            _____________________________________________________

� Cognome e nome, per esteso e leggibile


� Titolarità a rappresentare l’Impresa (titolare, legale rappresentante, procuratore etc…);


� Denominazione/Ragione Sociale completa dell’Impresa





PAGE  
1

