Allegato 4A/LOTTO 2
Modello di offerta tecnica da presentarsi da parte di impresa singola.

Lotto 2 - linea di campionamento isocinetico portatile per il campionamento nei punti di emissione in atmosfera dei microinquinanti nel rispetto della normativa UNI EN 1948, ISO 9096, UNI EN 13284 e dei metalli nel rispetto della norma UNI EN 14385, UNI EN13211 CIG 4409842CBA
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1) Cognome e nome, per esteso e leggibile;

2) Titolarità a rappresentare l’Impresa (titolare, legale rappresentante, procuratore etc…);

3) Denominazione/Ragione Sociale completa dell’Impresa.

All’Agenzia Regionale per la

Protezione Ambientale del Piemonte

Via Pio VII 9

10135 TORINO

Oggetto:  Procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario della fornitura a tre lotti distinti di n. 3 linee di campionamento isocinetico portatile destinate alle strutture di Arpa Piemonte: Dipartimento di Vercelli, Polo Microinquinanti, Dipartimento di Torino. Lotto 2 CIG 4409842CBA 
1) Il sottoscritto

   ..........................…...........................................................................................................
nato a ............................................................................................................................................
   il ..............................................................……………………………………………………………..
in qualità di

…………..................................................................................…………………………………………
e quindi di legale rappresentante dell’Impresa

........................................................................…...........…......…………………………………………
con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………

via....................………………………………………………...........................n°....…………………….
tel. ……………………………………………….....................................................................................
fax ………….............…......….........................................

si impegna ad assumere la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche di seguito indicate, con dettaglio di tipologia di fornitura,  marca, modello e relativo codice di ciascun articolo offerto: 

Indicare nella tabella sottostante marca, modello e ulteriori elementi identificativi del campionatore, indicare la presenza dei singoli requisiti minimi indicati
	CAMPIONATORE
	

	Pompa isocinetica rotativa o a membrana
	

	Campo regolazione 5-40 l/min
	

	Controllo e regolazione elettronica del flusso per il rispetto delle condizioni isocinetiche del campionamento
	

	Circuito di raffreddamento a ventilazione forzata
	

	Connettore innesto rapido del tubo di campionamento
	

	Cavo ombelicale con attacchi rapidi per collegamento campionatore tubo di pitot/termocoppia sulla sonda accoppiati lunghezza minima 5 metri
	

	Sistema di misurazione della temperatura fumi nel camino
	

	Sistema di misurazione della pressione differenziale della pressione barometrica e della pressione assoluta all’interno del camino
	

	Display per visualizzazione misure e parametri
	

	Possibilità di eseguire test di tenuta pneumatica sulla linea di campionamento e di regolare il grado di vuoto in fase di test
	

	Possibilità di impostare il diametro degli ugelli espresso in millimetri con una cifra decimale
	

	Possibilità di realizzare il campionamento secondo reticolo o a discrezione dell’operatore
	

	Memorizzazione dei parametri di campionamento anche in caso d’interruzione del campionamento, volontaria o accidentale per mancanza di corrente.
	

	Stampante portatile o integrata nello strumento
	

	Sistema di trasferimento dati mediante porta RS232 o porta USB e relativi cavi
	

	Software di trasferimento ed elaborazione dati compatibile con Windows Xp e successive evoluzioni
	

	Alimentazione 220 volt 50 Hz
	

	Munito di maniglie per il trasporto
	

	Idoneo a lavorare  con temperatura ambientale compresa tra 0-40 °C
	

	Possibilità di mettere in pausa il campionamento senza dover re-impostare il campionamento 
	


	QUANTITA’
	STRUMENTAZIONE
	Indicare marca modello eventuali ulteriori elementi identificativi; degli articoli offerti

	1
	Coppia termoregolatori con visualizzazione digitale delle temperature e termostatazione automatica su valori prefissabili
	

	1
	Cavo standard di collegamento dei termoregolatori alle utenze
	

	1
	Sonda riscaldata in acciaio inox in grado di raggiungere una temperatura di almeno 120 °C completa di corpo sonda ed elemento riscaldante di lunghezza 1,5 metri
	

	4
	Tubo di prelievo interscambiabile di lunghezza 1,5 metri  così distinti

· n. 2 unità  in vetro con uscita compatibile con linea di campionamento in vetro; la congiunzione tubo vetro/porta filtri deve essere a bocca libera; il diametro esterno del  tubo in titanio deve essere compreso tra 13-15 mm
· n. 2 unità in titanio con uscita compatibile con linea di campionamento in vetro; la congiunzione tubo titanio/porta filtri deve essere a bocca libera; il diametro esterno del  tubo in titanio deve essere compreso tra 13-15 mm
	

	1
	Tubo di Pitot di tipo S di lunghezza 1,5 metri, munito di certificato riportante la relativa K, completo di termocoppia tipo K, possibilità di allineare l’ugello di prelievo al tubo di Pitot; puntale Pitot intercambiabile; connessione tubo-ombelicale con attacchi rapidi
	

	1
	Dispositivo di scorrimento e fissaggio per sonde di lunghezza pari a 1,5 metri. Deve essere provvisto di un foro del diametro di 15 mm per l’inserimento di un tubo per prelievo fumi ausiliario
	

	1
	Box riscaldato per porta filtro/ditale comprensivo di elemento riscaldante e termocoppia idoneo al montaggio della sonda e in grado di raggiungere una temperatura di almeno 120° C
	

	3
	Porta filtro in vetro o titanio per filtri di diametro 47 millimetri senza flusso derivato predisposti per la misurazione della temperatura dei fumi dopo la fase di filtrazione e corredati di idonea sonda per la misura della temperatura in un range di 50-150 °C 
	

	3
	Porta ditali in vetro o titanio predisposti per la misurazione della temperatura dei fumi dopo la fase di filtrazione e corredati di idonea sonda per la misura della temperatura in un range di 50-150 °C
	

	3
	Portafiltro in vetro per membrane di diametro 47 millimetri per flusso derivato
	

	1
	Kit composto da una curva  e ugelli interscambiabili in vetro così distinti:

· diametro millimetri 4   n. 1 unita’

· diametro millimetri 5   n. 2 unita’

· diametro millimetri 6   n. 2 unita’

· diametro millimetri 7   n. 2 unita’

· diametro millimetri 8   n. 1 unita’

· diametro millimetri 10  n. 1 unita’

· diametro millimetri 12  n. 1 unita’
	

	1
	Kit composto da una curva  e ugelli interscambiabili in titanio così distinti:

· diametro millimetri 4   n. 1 unita’

· diametro millimetri 5   n. 2 unita’

· diametro millimetri 6   n. 2 unita’

· diametro millimetri 7   n. 2 unita’

· diametro millimetri 8   n. 1 unita’

· diametro millimetri 10  n. 1 unita’

· diametro millimetri 12  n. 1 unita’
	

	1
	trappola in gel di silice  da 1 litro
	

	1
	tubo aspirazione fumi di lunghezza minima 10 metri
	

	1
	kit di supporto e fissaggio esterno costituito da sistema di fissaggio inox per condensatore ad alta efficienza in vetro per campionamento microinquinanti
	

	2
	kit in vetro boro-silicato per campionamento microinquinanti; ciascun Kit deve risultare così composto:

· condensatore ad alta efficienza; il condensatore deve essere predisposto per la misurazione della temperatura dei fumi dopo la fase di condensazione e corredato di idonea sonda per la misura della temperatura in un range di 0-50°c (es. pt100).
· vaso di raccolta della condensa

· trappola per stadio adsorbente con setto poroso di diametro interno compreso tra 45 e 55 mm, idonea ad alloggiare sia resine (p.es XAD) che spugne poliuretaniche

· valigia trasporto vetreria
	

	1
	refrigeratore per campionamento microinquinanti con le seguenti caratteristiche e accessori:

· pompa di rilancio liquido refrigerante nel sistema di campionamento (portata minima 1000 l/h; altezza rilancio liquido minimo 2 metri)

· termostato regolazione temperatura  con range -5°C/+30°C

· tubi coibentati di connessione con il condensatore di lunghezza minima 4 metri

· manici per il trasporto

· alimentazione 220vac
	

	1
	vasca porta impingers 
	

	2
	Set completo di vetreria (impingers e raccorderia) per campionamento linea metalli e acidi in conformità alla normativa di riferimento
	

	1
	Termometro (0-100 °C)
	


In riferimento agli aspetti di valore tecnico connessi alla fornitura e soggetti a valutazione si richiede di indicare nella tabella, gli articoli o le caratteristiche  che si intendono offrire:
	ELEMENTO DI VALUTAZIONE
	INDICATORI:

elementi qualitativi aggiuntivi ai requisiti minimi essenziali
	Articoli e caratteristiche offerte

	CAMPIONATORE
	Pompa di tipo rotativo
	

	
	Valvola di non ritorno
	

	
	Trasferimento dati con chiavetta USB
	

	
	Filtro di protezione su ingresso fumi nel campionatore
	

	
	Protezione con grado IP 33 della pompa
	

	
	Campo regolazione superiore a 5-40 l/min.
	

	SONDA
	Scatola e sonda separabili
	

	
	Unità di riscaldamento scatola/sonda integrata nel campionatore o nella sonda
	

	
	Connettore termocoppia a servizio del tubo di Pitot di tipo “normale”
	

	
	Scatola porta filtro coibentata
	

	
	Sonda graduata ogni 5 e 10 centimetri con linee differenziate riportanti i numeri su i due lati della sonda
	

	
	Ugelli calibrati riportanti il diametro corretto in millimetri aventi una cifra decimale
	

	VETRERIA E ACCESSORI
	Sonde di misura temperatura fumi in uscita dalle fasi di filtrazione e condensazione di tipo pt100 corredate di data logger in grado di memorizzare i valori a intervalli impostabili dall’operatore
	

	
	Vaso di raccolta condensa graduato (suddivisione 100 ml) e brunito
	

	
	Sistema di condensazione appeso alla sonda 
	

	
	Vaschetta di alloggiamento gorgogliatori appesa alla sonda
	

	
	Connessioni vetreria di tipo sferico  misura 19
	

	
	Porta filtro in vetro con setto alloggiamento filtro in TEFLON
	


REQUISITI METROLOGICI MINIMI PER IL POLO MICROINQUINANTI (UNI EN 1948-1; UNI EN 13284-1; UNI EN 14385:2004; UNI EN 13211)

Elenco certificati che si producono in allegato:

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA
Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 4 del Capitolato speciale.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GARANZIA E MANUTENZIONE
Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Si allegano alla presente i seguenti documenti esplicativi e dimostrativi di quanto sin qui proposto :
--------------------------------------------------------------------------

_____________________________________________
La presente offerta è composta da n° _____ pagine (inclusa la presente ed esclusi gli allegati) 

            (Luogo e data) ............................................ 

Letto, confermato e sottoscritto,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA                                            _____________________________________________________

� Cognome e nome, per esteso e leggibile


� Titolarità a rappresentare l’Impresa (titolare, legale rappresentante, procuratore etc…);


� Denominazione/Ragione Sociale completa dell’Impresa





PAGE  
1

