[image: image1.png][PIEMONTE|

4

Agenzia Regionale
per la Protezione Amblentale




SCHEDA TECNICA

DENOMINAZIONE APPARECCHIATURA

ANALIZZATORE DI CARBONIO ORGANICO TOTALE (TOC) 

 DESTINATO ALLA STRUTTURA SEMPLICE LABORATORIO - VERCELLI 
Strumento analitico necessario per il controllo del carbonio organico totale sulle scorie provenienti da impianti di combustione e incenerimento e sui rifiuti completo di software
CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI MINIME
Laddove le caratteristiche tecniche indicate evochino un solo fornitore, si intende che sono ammesse offerte equivalenti. In tal caso si deve allegare all'offerta autodichiarazione rispetto all'equivalenza.
1) Analizzatore di Carbonio Organico Totale (TOC) per campioni liquidi e per solidi conforme alle norme unificate;
2) Analizzatore di carbonio su campioni liquidi che permetta di determinare: TC, IC, TOC, NPOC, POC 
3) Analizzatore di carbonio su campioni solidi che permetta di determinare TC, IC, e TOC per differenza;

4) Sistema a combustione catalitica che permetta di raggiungere per campioni liquidi e solidi la temperatura di combustione; 

5) Possibilità di utilizzare idonei catalizzatori in funzione della temperatura e del tipo di campione;
6) Lo strumento deve essere in grado di effettuare simultaneamente ed in completa automazione il purging e l’iniezione del campione;

7) Detector IR ad Ampio Range con possibilità di arrivare a livelli di determinazione pari a 30.000 ppm di carbonio organico;

8) Possibilità di iniettare fino a 1000 µl di campione per garantire la massima sensibilità;

9) L’analizzatore deve essere gestibile in tutte le sue funzioni da software esterno.

requisiti metrologici necessari per l’utilizzazione prevista:

1) Range di misura per analisi di TOC su matrici liquide da 0,004 ppm a 30.000 ppm senza diluizione;

2) Possibilità di effettuare curve con infiniti punti di calibrazione, partendo da un unico standard con iniezione a volumi variabili, garantendo la stabilità del sistema con iniezioni a volumi differenti.

3) Lo strumento deve garantire per una concentrazione pari a 0,5 ppm una ripetibilità inferiore al 1%.
PRESTAZIONI CHE DEVONO ESSERE COMPRESE NELL’IMPORTO DELLA FORNITURA:
· Consegna, scarico, montaggio ed installazione e messa in esercizio della strumentazione in parola presso la Struttura Semplice Laboratorio Vercelli, sita in Via Bruzza n. 4 – 13100 Vercelli
· Conformità a norme antinfortunistiche vigenti

· Libretto di istruzioni italiano o inglese
· Garanzia di almeno 24 mesi dalla data di verifica di conformità favorevole o attestazione di regolare esecuzione; 
· Consegna apparecchiatura entro 40 giorni dall’ordinazione;
· Verifica di conformità all’uso.
ALLEGATO 1A








PAGE  
1

