# Gara per l’affidamento del servizio di manutenzione biennale della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria.

Arpa intende appaltare per una durata di due anni il servizio di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva della rete di rilevamento della qualità dell'aria piemontese

Di seguito si illustrano gli elementi prestazionali essenziali del servizio

# 1)Caratterizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria Regione Piemonte

La rete comprende:

| numero | Bene |
| --- | --- |
| n. 59 | cabine di rilevamento (compreso 6 Cabine private in gestione dell’Agenzia) |
| n. 6 | laboratori mobili attrezzati |
| n. 1 | postazioni mobili (cabinet) (Torino - Grassi) |
| n. 10 | p.c. di validazione presso i Dipartimenti + SS05.03 |
| n. 7 | N° 7 server che a regime confluiranno, tutti eccetto uno, in un unico server centrale |
| n. 8 | dotazioni strumentali c/o magazzini dipartimentali, utilizzate non in maniera continuativa, ma per brevi campagne in siti temporanei |

## Principale dotazione strumentale.

| Strumentazione | n.° |
| --- | --- |
| Analizzatore SO2 | 19 |
| Analizzatore NOX/NO/NO2 | 62 |
| Analizzatore ozono | 39 |
| Analizzatore CO | 30 |
| Analizzatore BTEX | 30 |
| Analizzatore CO2 | 1 |
| Analizzatore THC | 3 |
| Analizzatore mercurio elementare gassoso | 1 |
| Campionatore automatico H.V. PM10 - PM2.5 Digitel | 5 |
| Campionatore PM10 o PM2.5 | 44 |
| Sistema campionamento gas/vapori | 7 |
| Campionatore PM10 o PM2.5 | 28 |
| Analizzatore Beta PM10 o PM2.5 | 21 |
| Analizzatore TEOM PM10 | 1 |
| Analizzatore Nefelometrico PM10 | 1 |
| Calibratore di precisione | 16 |
| Condizionatore aria | 64 |
| Calibratore ozono | 1 |
| Generatore di Idrogeno | 3 |
| Generatore di Azoto | 26 |
| Generatore Aria Pura | 22 |

Principale dotazione hardware

| Strumentazione | n.° |
| --- | --- |
| Personal computer di stazione | 72 |
| Modem GSM/GPRS | 22 |
| Router | 58 |
| Sistema di acquisizione/trasmissione dati | 61 |
| Personal computer di validazione | 7+3 |
| Server COP dipartimentale (saranno sostituiti dal server centrale eccetto 1) | 1 |
| Server centrale (a regime) | 1 |

# Prestazioni manutentive richieste per la rete di qualità dell’aria della Regione Piemonte.

## Servizio di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva.

Le operazioni definite come interventi programmati ovvero tutte le attività programmabili che l’impresa deve garantire  sono:

## Manutenzione ordinaria programmata

Per manutenzione ordinaria si intendono le attività periodiche finalizzate a verificare ed assicurare il mantenimento e la piena funzionalità delle apparecchiature, le operazioni di pulizia interna ed esterna delle apparecchiature.

Tali attività riguarderanno:

- la strumentazione di campionamento, di misura e di analisi,

- la strumentazione di acquisizione e trasmissione dei dati,

- il sistema di condizionamento dell’aria nelle stazioni fisse e nei mezzi mobili,

- altra strumentazione ausiliaria o manufatti.

Frequenza di intervento richiesta:

- La strumentazione di campionamento, misura ed analisi dovrà essere soggetta ad una frequenza di manutenzione ordinaria pari ad almeno un intervento ogni trenta giorni.

Dovrà inoltre essere effettuata la manutenzione delle cabine fisse e delle postazioni mobili del laboratorio mobile o mezzo mobile

Fa altresì parte della manutenzione ordinaria:

- la fornitura e la sostituzione delle bombole di miscela per taratura a due punti qualora non più utilizzabili,

- la fornitura e la sostituzione delle bombole di gas ausiliario e di quant'altro necessario per il funzionamento degli strumenti,

- le operazioni di taratura a due punti, zero e span, con standard certificati da soggetti abilitati, della strumentazione di misura e campionamento,

- le operazioni di taratura multipunto della strumentazione di misura, con standard certificati da soggetti abilitati.

Per i principali strumenti è previsto un cronoprogramma del numero minimo delle attività di manutenzione da effettuare in programmazione durante un anno solare con un minimo di 12 interventi/anno.

## Manutenzione preventiva programmata.

Per attività di manutenzione preventiva si intendono le operazioni periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione di parti dello strumento soggette ad usura in modo da prevenire malfunzionamenti o guasti ed a mantenere la piena funzionalità delle apparecchiature, così come previsto dai manuali di uso e manutenzione della strumentazione/apparecchiature.

Tali attività riguarderanno:

- la strumentazione di campionamento, di misura e di analisi,

- la strumentazione di acquisizione, trasmissione dei dati,

- il sistema di condizionamento dell’aria nelle stazioni fisse e mezzi mobili

- il sistema di estinzione automatica installato nelle stazioni predisposte,

- altra strumentazione ausiliaria o manufatti.

Per la manutenzione preventiva si richiede, come condizione minima, un intervento per trimestre in funzione delle schede strumento .

## Manutenzione correttiva

Si intendono le operazioni di accertamento della presenza di guasto o malfunzionamento, nell’individuazione delle cause, nel ripristino e verifica finale dell’originale funzionalità ed integrità dell’apparecchiatura interessata.

Le operazioni di accertamento comprendono anche richieste straordinarie di taratura qualora il personale Arpa ne ravvisi la necessità, per evidenti anomalie riscontrate durante le operazioni di validazione dei dati prodotti.

Il numero degli interventi è illimitato.

### Tempi di intervento:

In entrambi i casi l’Impresa è tenuta ad intervenire per le operazioni di primo intervento, e dove possibile a ripristinare le apparecchiature, entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla richiesta di intervento.

Per chiamate effettuate nel giorno precedente un week end (venerdì) oppure una festività infrasettimanale l’Impresa è tenuta ad intervenire entro 1 (uno) giorno lavorativo per i seguenti strumenti:

- analizzatore di NO, NO2, NOx

- campionatore sequenziale gravimetrico di PM10 o PM2,5

- misuratore automatico PM10 o PM2.5 o dual channel giornaliero e orario

- misuratore di ozono

## Tarature

L’Impresa dovrà procedere alle operazioni di taratura della strumentazione secondo le specifiche procedure indicate nei manuali operativi della strumentazione e nella procedura tecnica che sarà fornita da Arpa;

| Tipologia |  |
| --- | --- |
| Taratura | programmata |
| Taratura | straordinaria |
| Taratura | multipunto |

- programmata = operazioni di taratura effettuata a cadenza programmata per tipo di strumento rispettando la frequenza minima indicata ed eseguita su due punti zero/span;

- straordinaria = operazioni di taratura effettuata a seguito di operazioni di manutenzione preventiva o correttiva sullo strumento che comportino l’alterazione delle condizioni di regolazione della risposta strumentale.

- taratura multipunto = operazioni che dovranno essere eseguite in campo con un laboratorio mobile ovvero con un mezzo meccanico attrezzato con campioni di seconda linea e materiali di riferimento.

## Riserva irreparabilità e strumentazione sostitutiva

Una apparecchiatura viene considerata non più riparabile quando o non sono più reperibili sul mercato i pezzi di ricambio originali o quando il costo della riparazione, comprensiva di mano d'opera e parti di ricambio, supera il 70% del valore di listino corrente dell'apparecchiatura stessa o simile.

Nel caso di "riserva di irreparabilità" accettata da Arpa l’Impresa dovrà:

- sostituire, a sua cura e spese, l'apparecchiatura dichiarata irreparabile con altra di analogo livello qualitativo e di conformità alla normativa tecnica di riferimento, (opportunamente inserita in rete) per un periodo non inferiore a mesi 4 (quattro) dalla data di comunicazione della non riparabilità dello strumento;

L'apparecchiatura sostitutiva dovrà essere oggetto di manutenzione da parte dall’Impresa come qualsiasi altra apparecchiatura (con manutenzione ordinaria, preventiva, correttiva) senza alcun onere aggiuntivo per Arpa.

Altri elementi utili

Le attività oggetto della fornitura saranno ripartite indicativamente in 3 lotti geografici rappresentati da aggregazioni dipartimentali es.

- Torino (21 stazioni + 1 mezzo mobile)

- Alessandria, Asti, Cuneo (16 stazioni + 3 mezzi mobili)

- Biella, Novara, Vercelli, VCO (22 stazioni + 2 mezzi mobili)

Attualmente sono attivi 7 server presso i COP dipartimentali che a regime, verosimilmente entro il 2015, saranno sostituiti da un unico server centrale installato presso la SC 05 di Torino da inserire nel contratto di manutenzione.