| F- ditta Siad, 1 - SS Acquisti/TO/2015 | UNI CEI EN ISO/IEC 17025 punto 4.6 | - □ NC> X NC< □ Osservazione Fornitura non conforme | 14/01/2015 | 19/01/2015 | Inviata lettera di contestazione il 19.01.2015. Riscontro ditta il 21/01/2015 | 21/01/2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - □ NC □ Osservazione □ Commento |  |  |  |  |
| EF- ditta Scotta impianti, 01- SS 21.03/LAT/IV/2015 | UNI CEI EN ISO/IEC 17025 punto 4.6 | - □ NC> X NC< □ Osservazione Malfunzionamenti impianto UTA | 16/01/2015 | 19/01/2015 | Inviata segnalazione all'u.t. via mail il 13.12.2014. Richiesto intervento risolutivo con mail del 12.01.2015. Interventi continui della ditta di cui ai rapporti conservati agli atti. Effettuate diverse verifiche per accertare la causa del malfunzionamento dell’UTA, di cui ai rapporti di intervento conservati agli atti, è stato attuato in data 31.01.2015 da tecnici della ditta Scotta intervento finale riguardante il termostato dell’UTA e in data 22.02.2015 la ritaratura dell’impianto per risolvere il problema del gas radon | 12/01/2016 |
|  |  | - □ NC □ Osservazione □ Commento |  |  |  |  |
| EF- ditta Lab Service Analytica – n. 09-06.07 LL 2015 | UNI CEI EN ISO/IEC 17025 punto 4.6 | (1)□ NC> X NC< □ Osservazione Ritardo consegna fornitura | 21/04/2015 | 05/05/2015 | Scritta pec di contestazione il 5.5.2015 | 27/04/2015 |
|  |  | (2)□ NC □ Osservazione □ Commento |  |  |  |  |
| EF- ditta Compressori Ceccato- ss 11.03/05/NO | UNI CEI EN ISO/IEC 17025 punto 4.6 | (1)□ NC> X NC< □ Osservazione Malfunzionamento compressore | rilevata da Stefanetti Mariavittoria, in data 03/02/2015: (comunicata in data 11.05.2015) NC inviata anche AFA | 14/05/2015 | A) il compressore elettromedicale oil fere, cod. 30 OF2P -REBox n. serie 7575-4322 (inv. Arpa n. 49866) consegnato da Ceccato con bolla n. 1955 del 5/12/2014 in funzione dal 23/12/2014 a seguito di collaudo positivo, ha funzionato correttamente sino a giovedì 29/01/15 effettuando i cicli previsti; venerdì 30/01/2015 in concomitanza con l’utilizzo dell’AA fiamma, non ha più alimentato il serbatoio di accumulo dell’aria compressa che, al termine dell’utilizzo dell’ AA fiamma è risultato vuoto. B) SS19.01= Scritta lettera prot.39761 del 14.05.2015 per contestare c) Pervenuta in data 18.05.2015 risposta ditta Ceccato D) Invia nota di risposta Dott.ssa Stefanetti ed AFA ai quali competono i provvedimenti e/o decisioni successive. E) con note mail del 12.06.2015 e 15.06.2015 la Dott.ssa Stefanetti e la Dott.ssa Livraga hanno dato nulla osta per il pagamentod ella fattura alla Ditta Ceccato per le motivazioni indicate nella stessa mail | 12.06.2015 e 15.06.2015 |
|  |  | (2)□ NC □ Osservazione □ Commento |  |  |  |  |
| EF- ditta Biolife Italiana- n. 18-07/AL/2015 | UNI CEI EN ISO/IEC 17025 punto 4.6 | (1)□ NC> X NC< □ Osservazione Ritardo consegna fornitura | 18/05/2015 | 13/07/2015 | Si prende atto senza contestare al fornitore per i seguenti motivi: tale nc riguarda un contratto scaduto, è stata rilevata con notevole ritardo, in due anni di contratto sono state rilevate solo 2 nc per tale lotto di fornitura. | 13/07/2015 |
|  |  | (2)□ NC □ Osservazione □ Commento |  |  |  |  |
| EF- ditta WVR INTERNATIONAL- ss 06.05/29/GR | UNI CEI EN ISO/IEC 17025 punto 4.6 | (1)□ NC> X NC< □ Osservazione Ritardo consegna fornitura | 16/07/2015 | 26/08/2015 | A) mancata consegna imbuti di filtrazione da parte della ditta VWR INTERNATIONAL PBI Srl, richiesti con affidamento prot.n.41693 del 21/05/2015; in relazione ai tempi di consegna della fornitura la ditta ha indicato con mail del 20 e 21 xmaggio 2015 le seguenti modalità: n7 pezzi entro 10gg dal ricevimento della lettera di affidamento (consegnati in ritardo, in data 16/06/15 in quantitativo ridotto, cioè solo 4 pezzi) ed i restanti pezzi entro 30 gg, che, alla data attuale, risultano invece non ancora consegnat B) predisposta nota prot n. 59719 del 20.07.2015 di contestazione alla Ditta VWR a cura della SS Acquisti Beni e servizi.A seguito della stessa è pervenuta una conferma d’ordine aggiornata dalla quale si evince che, la fornitura sarebbe stata consegnata c/o il magazzino europeo per il successivo invio alla sede italiana, in data 21.07,2015. C) in data 31.07.2015, è pervenuta mail da collaboratore che opera c/o il Laboratorio di Grugliasco che ha ribadito la mancata consegna. A seguito di tale mail, è stata risollecitata la Ditta nella stessa data di oggi. D) La risposta alla mail del 31.07.2015 è pervenuta nella stessa data. La Ditta comunica consegna entro la prima settimana di agosto. Viene infine inviata ulteriore e_mail di sollecito in data 06.08.2015. E) con nota e_mail del 26.08.2015, la Dott.ssa Mangia villano comunica l’avvenuta consegna degli imbuti in DATA 24.08.2015 e richiede la chiusura della NON CONFORMITA’ | 31/08/2015 |
|  |  | (2)□ NC □ Osservazione □ Commento |  |  |  |  |
| F– Ditta Dedagroup – 02-ss19.01/Sede Centrale/2015 | UNI EN ISO 9001:2008 punto 7.4 | - □ NC> X NC< □ Osservazione Mancata erogazione servizi | 21/07/2015 |  | In corso verifiche da parte dell’Area F. amministrativa |  |
|  |  | (2)□ NC □ Osservazione □ Commento |  |  |  |  |
| EF- ditta Nova Chimica -20-06.07/LL/2015 | UNI EN ISO 9001:2008 punto 7.4 | (1)□ NC> X NC< □ Osservazione Ritardo fornitura | 29/07/2015 | 03.08.2015 | Inviata mail di contestazione il 3.8.2015.Riscontro ditta il 28.8.2015 | 30/07/2015 |
|  |  | (2) (NC □ Osservazione □ Commento |  |  |  |  |
| F- ditta Merck-3 - SS Acquisti/TO/2015 | UNI EN ISO 9001:2008 punto 7.4 | (1)□ NC> X NC< □ Osservazione Ritardo consegna fornitura | 14/05/2015 | 14/05/2015 | Inviata lettera (in collaborazione con il Dip. Sistemi previsionali) prot. 39224 del 14.05.2015 per contestare la non conformità. Pervenuto riscontro ditta il 15.05.2015: Merck dichiara di aver avuto problemi con materia prima, quindi propone la consegna in unico lotto a luglio o metà filtri subito e metà a luglio ma di lotti diversi. Sentiti i Sistemi Previsionali, per motivi di urgenza, viene inviata lett. Prot. 40382 del 18.05.2015 di accettazione consegna in due tranche con avviso applicazione penali. Lettera applicazione penali prot. 56665 del 9.7.2015. Riscontro Merck del 14.07.2015 e incasso penale il 23.7.2015. Consegna completata il 3.8.2015 | 03/08/2015 |
|  |  | (2) (NC □ Osservazione □ Commento |  |  |  |  |
| EF- ditta Biogenetics srl, 42-SC11/NO/2015 | UNI EN ISO 9001:2008 punto 7.4 | (1)□ NC> X NC< □ Osservazione Mancata evidenza corretta conserv. prodotti | 9/12/2015 | 14/12/2015 | Inviata contestazione il 14.12.2015 solo per avvisare, considerato la mancanza di altre non conformità. | 14/12/2015 |
|  |  | (2) (NC □ Osservazione □ Commento |  |  |  |  |
| EF-ditta Rossi Computer, 03-sc21/IV/2015 | UNI EN ISO 9001:2008 punto 7.4 | (1)□ NC> X NC< □ Osservazione Ritardo fornitura | 04/12/2015 | 15/12/2015 | Ricognizione degli inadempimenti presso le strutture ordinanti con nota del 15/12/2015. A seguito della ricognizione, con nota prot. n. 2112 del 14/01/2016 è stato contestato l'inadempimento al fornitore. Le controdeduzioni sono pervenute via PEC in data 20/01/2016. Con nota prot. n. 4902 del 22/01/2015 si è concluso il procedimento non applicando le penalità. | 22/01/2016 |
|  |  | (2) (NC □ Osservazione □ Commento |  |  |  |  |
| EF ditta CAT, 06.07/2015/06 | UNI EN ISO 9001:2008 punto 7.4 | (1)□ NC> X NC< □ Osservazione Sforamento temperatura | 01/04/2015 |  | Il data logger riportava l’ora solare anziché quella legale | 20/04/2015/07/05/2015 |
|  |  | (2) (NC □ Osservazione □ Commento |  |  |  |  |
| EF ditta CAT, 11/2015/14 | UNI EN ISO 9001:2008 punto 7.4 | (1)□ NC> X NC< □ Osservazione Sforamento temperatura | 23/03/2015 |  | Inviata contestazione alla ditta che ha affermato che il data logger era stato posizionato correttamente e la temperatura non ha subito sforamenti ed il datalogger risultava scarico a causa della batteria | 20/04/2015 |
|  |  | (2) (NC □ Osservazione □ Commento |  |  |  |  |
| EF ditta CAT, 08/2015/1 | UNI EN ISO 9001:2008 punto 7.4 | (1)□ NC> X NC< □ Osservazione Sforamento temperatura | 13/01/2015 |  | Inviata contestazione con nota prot. 30528 del 16/04/2015. L’autista è stato richiamato dalla ditta | 20/04/2015 |
|  |  | (2) (NC □ Osservazione □ Commento |  |  |  |  |
| EF ditta CAT, 08.03/2015/3 | UNI EN ISO 9001:2008 punto 7.4 | (1)□ NC> X NC< □ Osservazione Sforamento temperatura | 17/02/2015 | 17/02/2015 | La ditta ha segnalato che il mancato funzionamento del data logger non è attribuibile alla società in quanto funzionamento e programmazione non sono di loro competenza | 20/04/2015 |
|  |  | (2) (NC □ Osservazione □ Commento |  |  |  |  |
| EF ditta CAT, 06.07/2015/08 | UNI EN ISO 9001:2008 punto 7.4 | (1)□ NC> X NC< □ Osservazione Sforamento della temperatura | 01/04/2015 | 29/04/2015 | La nota di non conformità contesta le controdeduzioni presentate dalla ditta per la nc. Del 1° aprile sulla questione ora solare/ora legale. La ditta ribatte che i campioni ritirati non erano congelati ma a temperatura ambiente pertanto è normale che il datalogger non riportasse la variazione | 07/05/2015 |
|  |  | (2) (NC □ Osservazione □ Commento |  |  |  |  |
| EF ditta CAT. 08/2015/02 | UNI EN ISO 9001:2008 punto 7.4 | (1)□ NC> X NC< □ Osservazione Sforamento delle temperature | 21/04/2015 | 29/04/2015 | L’autista ha posizionato i campioni congelati vicino alla griglia del datalogger | 07/05/2015 |
|  |  | (2) (NC □ Osservazione □ Commento |  |  |  |  |
| EF ditta CAT, 08/2015/3 | UNI EN ISO 9001:2008 punto 7.4 | (1)□ NC> X NC< □ Osservazione Sforamento delle temperature | 16/07/2015 | 16/07/2015 | Temperatura rilevata inferiore al limite di ammissibilità I campioni sono comunque risultati opportunamente refrigerati | 01/12/2015 |
|  |  | (2) (NC □ Osservazione □ Commento |  |  |  |  |
| EF ditta CAT, 08/2015/4 | UNI EN ISO 9001:2008 punto 7.4 | (1)□ NC> X NC< □ Osservazione Sforamento delle temperature | 07/07/2015 | 07/07/2015 | Temperatura rilevata superiore al limite di ammissibilità. I campioni risultavano comunque opportunamente. La ditts sostiene che il data logger indicato nella bolla sia quello errato | 01/12/2015 |
|  |  | (2) (NC □ Osservazione □ Commento |  |  |  |  |
| E- 06-21.02/VC/2015 | ISO 17025 punto 4.1.5 | (1)□ NC> □ NC< X Osservazione Mancanza elenco ufficiale personale esterno e mancanza dichiarazione di riservatezza | 20/04/2015 | 25/01/2016 | Presa in carico |  |
|  |  | (2) (NC □ Osservazione □ Commento |  |  |  |  |

| EF ditta CAT, 11/2015/23 | UNI EN ISO 9001:2008 punto 7.4 | (1)□ NC> X NC< □ Osservazione Sforamento delle temperature | 17/06/2015 | 17/06/2015 | Temperatura rilevata superiore al limite di ammissibilità. I campioni risultavano comunque opportunamente. La ditta sostiene che il trasportatore all’arrivo in dipartimento ha spento il mezzo e di conseguenza il frigo. Il Datalogger impega un po’ di tempo prima di rilevare le corrette temperature di trasporto pertanto tale rilevazione, in quell’orario risulta artefatta | 01/12/2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (2) (NC □ Osservazione □ Commento |  |  |  |  |
| EF ditta CAT, 11/2015/24 | UNI EN ISO 9001:2008 punto 7.4 | (1)□ NC> X NC< □ Osservazione Sforamento delle temperature | 07/07/2015 | 07/07/2015 | Secondo la ditta il display del frigorifero ha sempre rilevato le temperature indicate sulla bolla. Il frigorifero è stato sottoposto a manutenzione | 01/12/2015 |
|  |  | (2) (NC □ Osservazione □ Commento |  |  |  |  |